北 京 大 学

聚焦离子/电子双束系统实验室改造

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[13]

北京大学实验室与设备管理部

二O一一年二月二十五日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	9

第一部分  投标邀请

北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室为新购置的聚焦离子/电子双束系统，拟对原有实验室环境进行改造，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：实验室环境改造；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后45日内；

  - 交货地点：北京大学物理学院。

- 招标文件的获取：2011年2月25日-3月2日，上午8:30-11:00，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 实地勘察现场时间： 2011年3月2日下午14:30在物理学院大门集合。

联系电话：62751757

联系人：李老师

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年3月7日上午9：00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年3月7日上午9：00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有类似实验室改造经验以及成功案例。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)设施改造及设备、材料投标报价表；

b)根据国家相关标准依据招标图纸并结合实地勘测针对招标内容与要求做出该招标	工程的二次设计图纸及说明。

c)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	注册资本证明（复印件）；注册资金100万元（含）以上；

e)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

f)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标单位近三年完成类似实验室改造的成功案例；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位应出具详细的工程预算书。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供改造、安装及验收标准以及货物清单和相应的交工图纸。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 验收单位北京大学物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室；

- 合同签订后45日内完成实验室改造、调试工作；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室所需改造的FIB实验室主要用来安放新购置的FEI公司生产的Helios 600i聚焦离子/电子双束系统，该实验室改造要求满足所安置仪器的各项安装要求。

一、实验室情况：

实验室位于北京大学物理大楼一层148房间，实验室尺寸分别为6.7米（东西）*5.8米（南北）*3.3米（高度）。南侧墙有窗户数量2个，尺寸为2米（宽度）*2.2米（高度），北侧墙有房间门一扇，尺寸为1米（宽度）*2米（高度）。

二、改造内容：

实验室改造要求满足Helios 600i聚焦离子/电子双束系统的各项安装要求，主要包括以下几部分：独立地线一套,接地电阻不大于1欧姆；面积为20平方米钢结构六面体磁屏蔽室一间，XYZ三个方向低频磁场均低于1mGauss（100nT）；独立混凝土减震台一个，各项震动指标满足Helios 600i聚焦离子/电子双束系统安装要求；磁屏蔽室高效隔音毡减噪处理，减噪标准至少达到室外75分贝，室内45分贝的衰减幅度；整个实验室内部（包括磁屏蔽室内部）必要的照明系统，自动报警系统，消防系统，配电系统，送排风系统，防水处理，内装修及其他相应的配套系统。

三、施工和验收要求：

实验室改造过程主要包括：屏蔽室框架制作、壳体焊接、屏蔽门、波导口处理、减震台制作、室内简易装潢。各项施工及验收必须符合国家标准，确保优质工程。磁屏蔽室壳体要求设计合理，施工符合国家行业相关标准，本工程壳体施工符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》—（GB50205-2001）。实验室各项改造指标要求通过FEI公司以及其他有资质的质检单位的检测和验收，满足Helios 600i聚焦离子/电子双束系统的安装要求。电磁屏蔽室验收要求在不同时间内检测均能满足指标，保证仪器必需的电磁屏蔽效果。要求在外界电磁场较大的时间段必需安排检测，例如正常工作日上午十点左右。减震台验收也需要在不同时间内检测，并且保证均能满足仪器安装要求。由于地铁的影响，必需在正常工作日上下班高峰时段安排相应的检测，要求减震台检测指标满足仪器安装要求，例如周一上午八点三十分左右或周五下午五点三十分左右。减震台检测还需要做屏蔽间地板有人行走情况下减震台隔震测试，要求实验人员正常走动不影响减震台效果。

四、工程要求说明：

整个实验室分为三个区域，磁屏蔽室，准备间，制样间。磁屏蔽室用于安放聚焦离子/电子双束系统，配套的其他仪器，必要的空调，样品柜，操作台等，可以供2~3人同时开展工作；准备间用来放置UPS不间断电源，电机柜，冷却水循环设备，抽真空设备等；制样间用于放置简单的制样仪器，鞋柜，储物柜，办公桌等设施。具体说明如下：

1、	磁屏蔽室

磁屏蔽室框架要求采用50mm×50mm×2.75mm方钢管做龙骨; 采用50mm×100mm×2.75mm方钢管（或50mm×50mm×2.75mm双方钢管）做四边柱及大梁下立柱；采用120mm工字钢做主梁。墙面和顶面采用钢板模块化结构处理，所采用屏蔽钢板为优质低碳钢板，导磁率不低于4000，厚度不少于10mm。在安装框架时应严格照图施工，注意排列位置，保证外形尺寸、对角线误差小于5mm。钢板拼接采用满焊，清除焊渣，刷涂防锈底漆。底、墙板、顶板块从一角起逐块顺序拼装焊接，同时补漆，保证工程整体三防等级。逐块按顺序检查墙体尺寸，墙面平整度优于5%。顶板的起拱度不超过4%。磁屏蔽室焊缝玻莫合金嵌缝及门边玻莫合金封边等，保证磁屏蔽效果。磁屏蔽室壳体需要采取防腐措施：醇酸铁红底漆二遍，灰色醇酸防锈漆一遍。

磁屏蔽室需要以波导口形式设计制作过孔为设备用电、气、水及空调冷媒等提供通道，并且保证所有过孔不会造成电磁泄漏，保证磁屏蔽室的改造指标。

屏蔽室内墙饰面采用可装饰性、耐腐蚀性和安全性都较好的铝塑板,高效隔音衬里，满足环保吸音和安全的各项要求。吊顶选用带吸音的微孔铝合金板吸音顶面，色泽与墙面一致。屏蔽室内部采用微晶防滑地砖铺地，减少震动。磁屏蔽室照明采用内嵌式组合日光灯具。磁屏蔽室门尺寸（净）不小于1000mm×2000mm×80mm。完全闭合后，各门缝处无明显漏磁。

2、	减震台

独立混凝土台重量不小于50吨，保证混凝土台的独立性，与其他地面、墙面等隔离（无硬接触），与建筑物地平无相对运动。混凝土台底部要求有足够厚度的缓冲材料，确保减震台的效果。

专门设计带波导口的隔震底座使得操作人员的走动等引起的振动，不致于传到电镜设备上。电镜隔震底座要求独立制作与地面及屏蔽壳体无钢性联接，与地和壳体间布置减震隔离材料，设备平台与壳体间采用波导口处理，地面钢板用建筑胶与建筑地平粘合成一体，使其稳固可靠。专用地台在减震、抗震的同时无电磁泄漏。

3、	实验室其他事项

所有钢铁结构部分均刷防锈漆，墙面所有木材结构部分均刷防火涂料。

制样间需设计并安装照明系统。

实验室现有两个窗户全部换成双层密封玻璃，阻止外部灰尘进入。

实验室需安装过滤式排风扇，并在磁屏蔽室和制样间分别设置通风口，准备间需单独安装排风扇。

实验室房间需要做防水处理，屏蔽室也需要做充分的防水处理，保证仪器的安全和性能。防水处理方案由施工方提出并证明其合理有效，并应得到实验室负责人的确认。

电源线及各种信号线均采用波导口方式处理，所有电线、地线走PVC管或软管。

实验室大门处设报警安全系统。

磁屏蔽室，准备间，制样间均需设计并设置足够的电源插座。

制样间要有网络接口和电话接口。

五、主材料要求：

施工中所选用的各种钢铁材料必须有出厂合格证明，并应符合现行国家有关主管部门颁发的产品标准。主体结构所采用的钢铁均应经试验合格和质检部门抽检合格后方能使用。施工中所使用的钢铁材料应由首钢、武钢、鞍钢、宝钢、马钢等大厂生产。

由于电镜室特殊要求及环保要求，各项材料均采用最高环保等级（木料、胶水等）或市场最高配置（电气开关等）。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日