北京大学深圳研究生院“液相色谱质谱联用仪、液相色谱仪”等4套设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[19]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年五月二十五日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	9

第四部分  设备明细表	28

第五部分  技术规格偏离表	29

第六部分  原厂授权	30

开  标  一  览  表	31

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2010年5月25日

项目名称：北京大学深圳研究生院“液相色谱质谱联用仪、液相色谱仪”等4套设备招标项目

招标编号: 2010[19]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62758587；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学深圳研究生院“液相色谱质谱联用仪、液相色谱仪”项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。凡合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 招标内容

1.1 招标货物名称：A包： 制备型液相色谱质谱联用仪       1 套

B包： 液相色谱质谱联用仪             1 套

C包： 高效液相色谱仪                 1 套

D包： 液相色谱仪                     1 套

1.2 数量及技术规格要求：数量4套，技术规格详见标书

1.3 招标范围包括：上述设备的供应、运输、安装和调试及售后服务

1.4 交货时间：合同签订后2个月内；

1.5 交货地点：深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件购买时间和办法：2010年6月7日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价为200元人民币，售后不退。

- 此次投标分为A、B、C、D包。投标单位可针对标书各包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

6.1接受投标时间：所有投标书应于2010年6月17日9：00之前前递交到上述购买标书地址。

6.2投标截止时间及开标时间：兹定于2010年6月17日9：00整在北京大学实验室与设备管理部进行评标工作。

6.3投标细则

6.3.1投标内容

- 最终用户：北京大学深圳研究生院

- 设备名称：A包：制备型液相色谱质谱联用仪

B包：液相色谱质谱联用仪

C包：高效液相色谱仪

D包：液相色谱仪

- 投标语言：附件1- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）以及附件2-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）进口设备以中英文对照应标。

- 投标报价为CIP深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

- 投标货币：美元

- 交货时间：合同签订后2个月内

6.3.2编制递交

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天

- 文件要求

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

  - 技术资料及样本原件

  - 原厂商委托书(Letter of Authority from Manufacturer)原件（适用于投标人为贸易公司者）

- 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本）

- 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独置于一信封内供开标使用，开标一览表要分别注明各包的包号、价格及总价）

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

- 中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

  - 30－100万元人民币部分按1％收取；

  - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

8.3 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学深圳研究生院“液相色谱质谱联用仪、液相色谱仪”等4套设备的招标采购事宜(招标编号: 2010[19])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 此次投标分为A、B、C、D包。投标单位可针对标书各包单独投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上分别注明包号、各包的价格及投标总价。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 目的港为中华人民共和国深圳机场或口岸（需注明具体口岸）。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将仪器安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 仪器应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证仪器正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

- 如果在开标前，在中华人民共和国设立了服务中心，对投标品目的维修服务能得到保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

16.1 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

16.2 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

16.3 技术资料包括样本原件

16.4 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

16.5 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天，投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2010年6月17日9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达。

联系人：石铄、张宇波、张洁；联系电话：86-10-62751412， 传真：86-10-62765115。

二． 评标原则

- 初步审查及确定标是否基本响应：

1.1 审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2 确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

1.3 对标的响应性的确定是依据标本身的内容，而不受外因的影响；

1.4 确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对标进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出      	澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能基本响应、并且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

  - 全部投标厂商均不具备投标资格；

  - 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

  - 缺乏有效的竞争；

  - 投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表

第三部分  技术要求

A包

- 设备名称：

制备型液相色谱质谱联用仪

- 数量：

1套

- 设备用途说明：

药物合成中的目标成分的定性定量检测，药物中痕量成分的定性定量分析，目标化合物的自动馏分收集等

- 工作条件:

电源电压:单相AC220V，10A（50/60Hz）

环境温度:18-28℃

相对湿度:40-70%（不结露）

长时间连续运行:是

- 规格、技术要求及参数

规格：该套制备型液相色谱质谱联用仪主要由制备液相色谱仪（包括高压梯度单元，自动进样器，二极管阵列检测器，系统控制器，自动馏分收集器及相关配件）和单级四级杆质谱仪组成，主要用于药物合成中的目标成分的定性定量检测，药物中痕量成分的定性定量分析，目标化合物的自动馏分收集等。

- 技术要求：

- 液相部分

1:制备型输液泵

1.1并联双柱塞

△1.2流速范围：0.1～100ml/min

1.3流量准确度：<±2％

1.4流量精度：RSD<0.5%

1.5柱塞容量：280ul

2:分析型输液泵

2.1可通过LCD面板或软件或系统控制器控制

△2.2流速范围：0.001～10.0000ml/min，以0.001ml/min为增量

2.3流量准确度：<±1％

2.4并联双柱塞，微冲程，柱塞容量10uL

2.5混合浓度准确度:0.5%以下

3:自动进样器

3.1定量环进样，进样量可调

3.2样品容量：80个(4mL样品瓶)，25（13ml样品瓶）

3.3进样量:0.1ul-5000ul

△3.4重复进样次数：最大30次/1个试样

4:二极管阵列检测器

4.1光源：D2灯、钨灯

4.2波长范围：190nm～800nm

△4.3噪音：±1.0×10-5AU

4.4波长精度：< 1nm

4.5配置温控半微量流通池

△4.6漂移: 0.9×10-3AU/h

5:馏分收集器

5.1驱动方式：悬臂移动（X-Y）方式

5.2制备方法：电磁阀（附阀馏分收集头）或直接（馏分收集头）制备

△5.3分馏方式：通过基本方式和时间程序方式

5.2最大分割数：16-144

6：电脑及打印机

电脑配置：主流品牌电脑，20寸液晶显示器，品牌激光打印机

- 质谱部分

1：质量范围: m/z 10 ～ m/z 2000

2：分辨率 ：R=2M

3：灵敏度：正离子模式，利血平 10pg S/N>600(p-0)，10pg S/N>1500(RMS)

负离子模式：对-硝基苯酚，20pg S/N>60 (p-0)，20pg S/N>150 (RMS)

4：扫描速度: 不低于10,000u/sec

5：正负极性切换时间: 不大于60 msec

6：离子源: ESI

7：ESI流速: 0.001 ～ 2 mL/min

8：DL (除溶媒单元): 最高温度 300°C

9：加热器: 最高温度 300°C (ESI, DUIS)/500°C (APCI)

10：四极杆：带有预置过滤器的钼制双曲线四极杆

11：检测器：具有转换打拿极的二次电子倍增器

12：检测离子：正离子/负离子切换

13：真空系统

- 附件及零配件：附件及零配件配置如下：

4ml样品瓶带盖带垫400个

15ml样品瓶带盖带垫150个

20ml收集试管400个

INERTSIL PREP ODS 50*75MM制备柱1根

INERTSIL PREP ODS 20ｍｍ，保护柱2套件

LCMS启动包

- 技术服务条款

安装、调试及人员培训（包括安装条件）：

安装条件：

电源电压:单相AC220V，10A（50/60Hz）

环境温度:18-28℃

相对湿度:40-70%（不结露）

安装调试：

投标人必须向买方提供标书中采购的所有硬件安装和维护服务的全部内容， 对投标人要求：

- 本标书要求投标人必须具有良好信誉，并在深圳有办事处，拥有相关实力的技术队伍；投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案。

- 安装调试：须在货物到货后一周内开始进行；

- 所有产品均须由投标人送货上门并负责安装调试，用户不再支付任何费用；

- 自产品安装工作一开始，投标人应允许项目单位的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

培训要求：

一、培训总则

1、安装验收期间，在用户所在地对用户进行3天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

2、所有的培训教员必须用中文授课(若讲师不会讲中文,投标人必须提供中文翻译)。

3、必须为所有被培训人员提供使用/技术说明书及培训文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文或中英文双语书写。

4、培训时间与日期必须在合同生效之后安排。

5、培训：安排免费现场培训。

6、后续培训：用户可到投标人广州办事处参加为期四天的产品培训，其中培训费用减免，但是差旅费需自理。

二、培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入"产品详细报价清单"中。

验收

1：要求投标人提供的产品应为原装合格正品，包括完整的随机技术资料。

2：产品/器材开箱检验

所有产品、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的要求。

3：产品测试要求

产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。项目完成后，由招标人进行产品的测试，中标方必须给予充分的配合。

4：产品验收要求

4.1：要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4.2：拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.3：当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

保修期及售后服务、维修响应时间

  - 保修期：一年

保修期内售后服务要求

1：投标人应在广东省内或香港有常驻售后服务机构。验收合格之日起，仪器免费保修1年所有服务及配件全部免费。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

2：故障维修响应时间的要求：对客户的服务要求24小时作出响应，并确定负责维修工程师名单，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

3：所有设备保修期内服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。保修期外，则应提供其收费方式。

  - 4：电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

  - 5：壹年至少回访2次，设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

软件升级：

在硬件支持的前提下，软件免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：（应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。）

运输方式：空运或其它运输方式

- 交货期

合同签订后2个月内

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

B包

- 设备名称：

液相色谱质谱联用仪

- 数量：

1台

- 设备用途说明：

药物合成中的目标成分的定性定量检测和药物中痕量成分的定性定量分析

- 工作条件:

电源电压:单相AC220V，10A（50/60Hz）

环境温度:18-28℃

相对湿度:40-70%（不结露）

长时间连续运行:是

- 规格、技术要求及参数

规格：该套液相色谱质谱联用仪主要由超快速液相色谱仪（包括高压梯度单元，真空脱气机，可降温自动进样器，二极管阵列检测器，大体积柱温箱）和单级四级杆质谱仪组成，主要用于药物合成中的目标成分的定性定量检测和药物中痕量成分的定性定量分析。

- 技术要求：

- 一、技术配置要求

1、系统控制器1台

2、输液泵2台

3、混合室1个

4、真空脱气机1台

5、可降温自动进样器1台

6、二极管阵列检测器1台

7、单级质谱检测器1台

8、可降温大体积柱温箱1台

9、中英文可反控原装工作站1套

10、主流品牌电脑及打印机各1台

参数：

技术参数：技术指标

液相部分

1:输液泵

1.1可通过LCD面板或软件或系统控制器控制

△1.2流速范围：0.001～10.0000ml/min，以0.001ml/min为增量

1.3流量准确度：<±1％

1.4流量精度：RSD<0.075%

1.5并联双柱塞，微冲程，柱塞容量10uL

1.6混合浓度准确度:0.5%以下

2:自动进样器

2.1双阀设计进样,采用计量泵进行计量

2.2样品容量：70个(1.5mL样品瓶)

2.3进样量:0.1ul-100ul

2.4进样准确度：1%

△2.5交叉污染：0.005%

△2.6进样速度：10秒10µL

2.7进样精密度:0.3%

2.9控温范围：4-40

3:可降温柱温箱

3.1温控范围：具有致冷功能，(室温-15)℃～(室温+60)℃

3.2温度精度：±0.1℃

△3.3可最多放置30cm的C18柱6根，可容纳手动进样器

3.4安全措施：溶剂传感器、温度保险丝和上限温度限制

4:二极管阵列检测器

4.1光源：D2灯、钨灯

4.2波长范围：190nm～800nm

△4.3噪音:±1.0×10-5AU

4.4波长精度：<1nm

4.5配置温控半微量流通池

△4.6漂移: 0.9×10-3AU/h

质谱部分

1：质量范围: m/z 10 ～ m/z 2000

2：分辨率 ：R=2M

3：灵敏度：正离子模式，利血平 10pg S/N>600(p-0)，10pg S/N>1500(RMS)

负离子模式：对-硝基苯酚，20pg S/N>60 (p-0)，20pg S/N>150 (RMS)

4：扫描速度: 不低于10,000u/sec

5：正负极性切换时间: 不大于60 msec

6：离子源: ESI

7：ESI流速: 0.001 ～ 2 mL/min

8：DL (除溶媒单元): 最高温度 300°C

9：加热器: 最高温度 300°C (ESI, DUIS)/500°C (APCI)

10：四极杆：带有预置过滤器的钼制双曲线四极杆

11：检测器：具有转换打拿极的二次电子倍增器

12：检测离子：正离子/负离子切换

13：真空系统

- 附件及零配件：

附件及零配件配置如下：

流动相瓶子5个

流动相托盘1个

泵自动清洗装置2套

样品瓶带盖带垫500个

样品瓶垫500个

2.0mm*75mm*2.2um色谱柱1根

2.0mm*50mm*2.2um色谱柱1根

4.6mm*250mm*5um色谱柱1根

保护柱套1套

保护柱芯1套

保护柱滤片20片

LCMS启动包

- 技术服务条款

安装、调试及人员培训：

安装条件：

电源电压:单相AC220V，10A（50/60Hz）

环境温度:18-28℃

相对湿度:40-70%（不结露）

安装调试：

投标人必须向买方提供标书中采购的所有硬件安装和维护服务的全部内容， 对投标人要求：

- 本标书要求投标人必须具有良好信誉，并在深圳有办事处，拥有相关实力的技术队伍；投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案。

- 安装调试：须在货物到货后一周内开始进行；

- 所有产品均须由投标人送货上门并负责安装调试，用户不再支付任何费用；

- 自产品安装工作一开始，投标人应允许项目单位的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

培训要求：

一）培训总则

1、安装验收期间，在用户所在地对用户进行3天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

2、所有的培训教员必须用中文授课(若讲师不会讲中文,投标人必须提供中文翻译)。

3、必须为所有被培训人员提供使用/技术说明书及培训文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文或中英文双语书写。

4、培训时间与日期必须在合同生效之后安排。

5、培训：安排免费现场培训。

6、后续培训：用户可到投标人广州办事处参加为期四天的产品培训，其中培训费用减免，但是差旅费需自理。

二）培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入"产品详细报价清单"中。

验收

1：要求投标人提供的产品应为原装合格正品，包括完整的随机技术资料。

2：产品/器材开箱检验

所有产品、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的要求。

3：产品测试要求

产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。项目完成后，由招标人进行产品的测试，中标方必须给予充分的配合。

4：产品验收要求

4.1：要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4.2：拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.3：当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

保修期及售后服务、维修响应时间

保修期：一年

保修期内售后服务要求

1：投标人应在广东省内或香港有常驻售后服务机构。验收合格之日起，仪器免费保修1年所有服务及配件全部免费。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

2：故障维修响应时间的要求：对客户的服务要求24小时作出响应，并确定负责维修工程师名单，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

3：所有设备保修期内服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。保修期外，则应提供其收费方式。

  - 4：电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

  - 5：壹年至少回访2次，设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

软件升级：

在硬件支持的前提下，软件免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：（应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。）

运输方式：空运或其它运输方式

- 交货期

合同签订后2个月内

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

C包

- 设备名称

高效液相色谱仪

- 数量

1 套

- 设备用途说明

与现有质谱仪联用或单独使用，进行药物的定性定量分析。

- 工作条件

4.1单相交流220V，(+5% ~ -10%)，50-60Hz，有单独的良好接地。

4.2若电压不稳，需配置稳压电源，功率大于２.５千瓦。

4.3推荐实验室温度为 20－27oC，温度变化＜3oC/hr，相对湿度＜80％

- 规格、技术要求及参数

5.1总体要求：

（1）模块化设计，便于升级跟扩展；每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作。

（2）各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式

（3）所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警

（4）所有模块外盖均可回收利用，所有模块均采用e-PAC(expanded polypropylene foam)技术，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。

5.2、自动动进样器：

（1）样品容量：118个2ml样品瓶;或480位酶标板;或30个6 ml样品瓶;或54位Eppendof 试管

（2）进样范围：0.1~100ul，连续可调，增量为0.1ul；可扩展至1500ul

（3）进样精度：< 0.25% RSD（进样体积 5~100ul）

（4）样品残留：<0.01%

（5）采用高压、单阀进样技术。使用电磁微型计量泵准确控制取样体积（非溢出式设计避免交叉污染），进样后， 进样针始终置于流路中，即，在分析过程中，针内始终有流动相流过。

△（6）可进行复杂编程进样，用于进行自动柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。（提供相关文献）

（7）用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

△（8）自动进样器均采用深色半透明避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于实验人员观察跟操作。

（9）带温控模块，样品控温范围：4-40℃

5.3、二元高压梯度泵：

（1）流速范围：0-5ml/min,步进0.001ml/min, 连续可调；

（2）流速精度:  <0.070%RSD；

（3）梯度精度: 0.2%RSD；

（4）自动漏液检查和报警功能；

△（5）连续可变冲程（20ul～100ul）或具有三种以上冲程,可根据流速自动连续调节柱塞杆冲程在20ul-100ul 之间变化。

（6）串联双柱塞往复泵，伺服控制主动入口阀设计。

（7）主动柱塞杆密封清洗

（8）装配2路溶剂切换阀，可扩展至4个流路

（9）溶剂消耗自动计算跟预警，避免抽干跟吸入空气；设有过压保护。

蓝宝石材料柱塞杆。

5.4、紫外检测器：

（1）波长范围：190－600nm

（2）波长精度：1nm

（3）基线噪音：±0.75x10-5AU at 254nm （1mL/min 甲醇）

（4）基线漂移：1x10-4AU/h at 254nm （1mL/min甲醇）

（5）可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间

（6）光谱：停流扫描

△（7）波长校正：氘灯贡线和内置钬玻璃自动校正

（8）内置漏液传感器

5.5、柱温箱：

△（1）控温范围：室温下10℃~80℃，半导体冷却

（2）控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min

（3）控温精度：±0.15℃

（4）控温准确度：±0.5℃

（5）柱容量：30cm×3

（6）内体积：左控温模块3ul，右控温模块 6ul；左右两边可单独控温

（7）阀切换功能：备有柱切换阀接口

(8)其他：可选配柱识别器，能自动记录色谱柱的使用次数及使用方法

（9）、内置漏液传感器

5.6、工作站软件：

（1）原厂色谱工作站，图形化友好界面。

（2）所有仪器操作参数的设置，仪器的控制，数据采集，积分处理，数据管理以及报告生成等均可由计算机控制。

（3）早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护。

（4）在线自我诊断功能。

- 附件及零配件

色谱柱1根：C18 4.6x150 5um ,样品瓶500个，过滤芯30个，溶剂瓶4个

- 技术服务条款

7.1、安装、调试及人员培训（包括安装条件）：

  - 仪器到达安装使用现场后，用户拨打800服务热线提出安装要求，并双方确认安装条件具备后由生产厂家派出工程师对仪器进行免费安装、调试。安装调试时进行现场培训。

  - 在仪器安装完成后，由买方选派1-2名使用人员到厂家的培训中心免费进行为期4天的技术培训，培训内容包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容，直至受训人员完全掌握并能独立操作仪器，同时具有培训证书。

  - 可提供30条以上800免费热线进行电话技术支持。

7.2、验收组织相关专业人员验收。

7.3、保修期及售后服务、维修响应时间：

保修期一年，终生维护。8小时叫修响应，48小时到达现场。

7.4、壹年至少回访2次，设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4、软硬件升级（如果有要求）：如果有需要5年内提供免费软件升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式

- 交货期

合同签订后2个月内

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

D包

- 设备名称：

液相色谱仪

- 数量：

1套

- 设备用途说明：

主要用于药物合成中的目标成分和痕量成分的定性定量分析。

- 工作条件:

电源电压:单相AC220V，10A（50/60Hz）

环境温度:18-28℃

相对湿度:40-70%（不结露）

长时间连续运行:可不需要

- 规格、技术要求及参数

规格：该套液相色谱主要由二元高压梯度泵单元，自动进样器，二极管阵列检测器，大体积柱温箱组成，主要用于药物合成中的目标成分和痕量成分的定性定量分析。

- 技术要求：

- 一、技术配置要求

1、系统控制器1台

2、输液泵2台

3、混合室1个

4、真空脱气机1台

5、自动进样器1台

6、二极管阵列检测器1台

7、大体积柱温箱1台

8、中英文可反控原装工作站1套

9、六流路高压切换阀2个

10、主流品牌电脑及打印机各1台

参数：

技术参数：技术指标

1:输液泵

1.1可通过LCD面板或软件或系统控制器控制

△1.2流速范围：0.001～10.0000ml/min，以0.0001ml/min为增量

1.3流量准确度：<±1％

1.4流量精度：RSD<0.1%

1.5并联双柱塞，微冲程，柱塞容量10uL

1.6混合浓度准确度:0.5%以下

2:自动进样器

2.1双阀设计进样,采用计量泵进行计量

2.2样品容量：105个(1.5mL样品瓶)

2.3进样量:0.1ul-100ul

2.4进样准确度：1%

△2.5交叉污染：0.005%

△2.6进样速度：10秒10µL

2.7进样精密度:0.3%

3:可降温柱温箱

3.1温控范围：具有致冷功能，(室温-15)℃～(室温+60)℃

3.2温度精度：±0.1℃

△3.3可最多放置30cm的C18柱6根，可容纳手动进样器

3.4安全措施：溶剂传感器、温度保险丝和上限温度限制

4:二极管阵列检测器

4.1光源：D2灯、钨灯

4.2波长范围：190nm～800nm

△4.3噪音：±1.0×10-5AU

4.4波长精度：<1nm

4.5配置温控半微量流通池

△4.6漂移: 0.9×10-3AU/h

5：六位七通阀

5.1最大使用压力：39.6Mpa光源：D2灯、钨灯

5.2使用PH范围：PH1-10

△5.3可安装于柱温箱内使用

- 附件及零配件：

附件及零配件配置如下：

流动相瓶子5个

流动相托盘1个

样品瓶带盖带垫500个

样品瓶垫500个

4.6mm*250mm*5um正相色谱柱1根

2.0mm*75mm*2.2um色谱柱2根

2.0mm*50mm*2.2um色谱柱2根

保护柱套1套

保护柱芯1套

- 技术服务条款

安装、调试及人员培训：

安装条件：

电源电压:单相AC220V，10A（50/60Hz）

环境温度:18-28℃

相对湿度:40-70%（不结露）

安装调试：投标人必须向买方提供标书中采购的所有硬件安装和维护服务的全部内容， 对投标人要求：

- 本标书要求投标人必须具有良好信誉，并在深圳有办事处，拥有相关实力的技术队伍；投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案。

- 安装调试：须在货物到货后一周内开始进行；

- 所有产品均须由投标人送货上门并负责安装调试，用户不再支付任何费用；

- 自产品安装工作一开始，投标人应允许项目单位的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

培训要求：

一）培训总则

1、安装验收期间，在用户所在地对用户进行3天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

2、所有的培训教员必须用中文授课(若讲师不会讲中文,投标人必须提供中文翻译)。

3、必须为所有被培训人员提供使用/技术说明书及培训文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文或中英文双语书写。

4、培训时间与日期必须在合同生效之后安排。

5、培训：安排免费现场培训。

6、后续培训：用户可到投标人广州办事处参加为期四天的产品培训，其中培训费用减免，但是差旅费需自理。

二）培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入"产品详细报价清单"中。

验收

1：要求投标人提供的产品应为原装合格正品，包括完整的随机技术资料。

2：产品/器材开箱检验

所有产品、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的要求。

3：产品测试要求

产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。项目完成后，由招标人进行产品的测试，中标方必须给予充分的配合。

4：产品验收要求

4.1：要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4.2：拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.3：当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

保修期及售后服务、维修响应时间

保修期：一年

保修期内售后服务要求

1：投标人应在广东省内或香港有常驻售后服务机构。验收合格之日起，仪器免费保修1年所有服务及配件全部免费。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

2：故障维修响应时间的要求：对客户的服务要求24小时作出响应，并确定负责维修工程师名单，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

3：所有设备保修期内服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。保修期外，则应提供其收费方式。

  - 4：电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

  - 5：壹年至少回访2次，设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

软件升级：

在硬件支持的前提下，软件免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：（应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式

- 交货期

合同签订后2个月内交货

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2010[19]

| Item No. | Commodity | Specifications | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2010[19]

| Item No. | Specifications | Reference No. | Deviation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

第六部分  原厂授权

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2010[19]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2010______________ .Accepted on _________2010__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2010[19]

| Pkg. No. | Name of Bidder | Country of Origin of Bidder | Country of Origin of Manufacturer | Name of Goods | Total CIP Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

备注：请在分别注明包号、各包的价格及投标总价。