北 京 大 学

生物动态光学成像中心超净间改造工程

招标项目

招 标 文 件

编号：2010[27]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年七月三日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件的说明	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	31

第一部分  投标邀请

北京大学生物动态光学成像中心拟改造适合于进行先进光学成像研究与相应生物学研究的超净间及相关配套设施，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：实验室改造工程；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后60日内；

  - 交货地点：北京大学原校医院内。

- 招标文件的获取：2010年7月3-14日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年7月15日上午10:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年7月15日上午10:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   刘雪蕾  荆明伟  张玉祥

电话：010-62751418/62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学生物动态光学成像中心。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装、基层的、包括与联网有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有恒温恒湿超净间改造经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 实验室改造工程及设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

  - 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 技术与商务偏离表；

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

  - 生产、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 开标一览表。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书；

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 须提供建筑智能化工程专业承包二级资质证明；

- 机电设备安装工程专业承包一级证明；

- 建筑装修装饰工程专业承包二级；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位应出具详细的工程预算书。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案（施工方案），售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

北京大学生物动态光学成像中心是北京大学新成立的以生物光学成像新技术的研究为主的研究与教育机构。本洁净工程改造是中心的主要实验室基础配套设施及相关辅助设施。

一、施工面积：约1000平方米

二、改造内容：洁净实验室改造，包括主体结构建设、彩板房建设、实验室装修、防水处理、空气净化、送排风系统、内装修、温度和湿度控制系统、上下水处理系统、门禁系统、影像监控系统、自动报警系统、消防系统、配电系统、照明系统及相应配套系统、办公区及其它辅助空间、周边配套设施的设计、采购、施工、安装及验收。

三、施工和验收要求：本工程的施工及验收须符合以下国家标准，确保优质工程。

1.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

2. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

3．《冷弯薄壁性钢结构技术规范》（GB50018-2002）

4. 《建筑钢结构焊接规程》（JBJ81-2002）

5. 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》（CECS102-2002）

6. 《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》（JGJ82-91）

7. 《净化厂房设计规范》（GB50073-2001）

四、工程总体要求说明

1. 本工程共分三部分（参考附件）：

      - 实验区。包括万级光学实验室二间、千级洁净间一间、万级细胞培养室四间、四个自由实验空间（万级洁净通风）、一个4摄氏度冷室、公共仪器室一间、测序仪室一间；

      - 机房及绿化区。包括净化及空调机房、小机加工车间一间；

      - 办公区。包括办公室三间、公共区、多功能会议室一间、小会议室一间、储藏间一间、学生工间、洗手间（男女各一间）及淋浴房一间。

2. 实验区总体要求

      - 两个万级光学实验室，每间60平米左右，按照洁净间建设，但是无需设缓冲间。

      - 万级细胞培养室，须设缓冲间；一共需要4间；其中1间25平米，2间各20平米，一间10平米。

      - 一个用于微流控加工的千级洁净间（分为黄光区和白光区两小间，人员从缓冲区进入白光间，白光间有门进入黄光间），须设缓冲间，面积要求黄光10-13平米，白光10-13平米左右。黄光间内有2个全排的通风柜，白光间内有1个全排的通风柜。在通风柜全开的情况下，仍需保持两个房间的正压（＞15Pa）和温度稳定。

      - 洁净送风区间有：自由实验空间共四间实验室，总面积大约170平方米（详细情况见附件）；公用仪器室，25-30平米左右，测序室20平米左右，冷室12平米左右。要求送入万级洁净新风。

      - 除测序仪室以外，各个独立实验房间内均设一个上下水点，位置在附件中标明。

      - 洁净送风区间、楼梯以及男女洗手间需要水暖采暖，辅助以空调采暖。

      - 万级洁净间和千级洁净间未采用水暖，需要依靠空调采暖。

3. 机房及绿化区总体要求

      - 必须保留该区树木，围绕树木放置风机室外机组，确保不影响树木，进行周边绿化设计和施工。

      - 在机房附近设计一个不超过20平方米的房间，具有空调和水暖，用于小型机加工车间。

4. 办公区总体要求

      - 所有区域送入万级洁净新风，换气次数6-12次/小时。

      - PI办公室3间，每间15平米左右，视野采光尽量要好。

      - 学生工作间4间，每间27平米左右。内部设间壁，每个学生的座位要宽敞，书架空间要充裕。

      - 男女洗手间，可分别满足3人同时使用，并设淋浴室和工具储藏空间，洗手间附近安置一个消防自救软管

      - 入口须设一个公共区，用于人员交流和讨论，另有大面积墙面用于安装展板。

      - 一个多功能会议室，50平米左右，高度比普通办公室高。需要满足小型学术研讨会、组会、茶歇、接待等多种功能。一个小会议室，方便举行小型组会。一个附属的储藏间。安装各类插头和布线，可以满足视频会议的需求，同时安装中心的网络交换机和电话接入设备。

      - 在PI办公室和公共区北侧有一个开放式大阳台，横跨二楼的东西两侧。

      - 最东侧PI办公室和公共区设上下水点，位置在附件中标明，其中一个上水点附近设置一个消防自救软盘

      - 所有房间，冬季需要通过水暖采暖。

5. 其他总体要求

      - 所有区域如地面有落差，均需设立无障碍通道，以方便大型仪器和设备的搬运。

      - 一层实验区举架4.5米，办公区3米。

      - 整楼密封，不得开窗。万级光学实验室不设窗户。办公区全部安装双层玻璃，办公室及多功能厅从腰部以上为大窗户，公共区朝外部分为落地大窗户。

      - 网络布线：全部布六类线，满足中心内部千兆网速。网络设备放置于二层储藏间。从二层储藏间至一层测序仪室有光纤连接。

      - 卫生间选用高档地砖（如冠军、马可波罗等品牌）和洁具（如TOTO等）。

      - 空调。洁净间内使用空调机组。其余空间，包括除洁净间外的其他实验室（冷室除外）和办公区内，使用VRV空调系统。

      - 在各自由实验区内，不需要隔断；各个实验室（光学实验室除外）和走廊之间需要大的玻璃窗，便于观察同时符合安全标准。

      - 每个实验室的门均需要观察窗（光学实验室除外）。

      - 光学实验室的温度控制要求24小时内可稳定保持在正负1摄氏度（湿度不超过50%）；其他空间保持在24小时内正负2摄氏度。其中，测序仪室温度要求在16-22度之间可调；其他实验室温度要求在20-26度之间可调，办公区温度要求在24-30度之间可调。

      - 门禁：大门和各实验室入口。

      - 视频监控：走廊，各个出入口，阳台。

      - 气路：实验室3内需要铺设压缩空气、二氧化碳管路共4条，具体要求协商确定。设室外压缩空气机，管道并联送到各需要房间；每一个细胞培养间需要二氧化碳的气体管道，二氧化碳钢瓶放置在培养间的更衣间外，使用气瓶柜，以便更换。

      - 区域内有集中供应的采暖热水，用于冬季采暖。各洗手间、淋浴室内需要有热水供应。

      - 部分关键仪器设备需要考虑不间断电源，主要集中于细胞培养间、照明系统、门禁和监控系统。

      - 二层有两个室外逃生楼梯，逃生问题应统一按照安全规范设计。

      - 实验室内不设喷淋消防装置，统一安装消防自救软管，楼上楼下各至少安装一套。

      - 办公室、会议室等使用复合木地板，墙面铺墙纸。走廊、公共区、学生工间及所有实验室使用自流平及复合型PVC地面。铝扣板吊顶。铝扣板厚度0.8~1mm，要符合安全条例。所有实验室用门采用优质钢质双开门，开门方向除特殊要求外，朝向走廊和逃生通道方向。

      - 更详细要求请见附件。

五、主材料要求

- 钢结构：

  - 设计中选用的各种材料必须有出厂合格证明，并应符合现行国家有关主管部门颁发的产品标准。主体结构所采用的建筑材料均应经试验合格和质检部门抽检合格后方能使用。

  - 主结构钢梁采用平炉或氧气转炉钢，钢号为0235B（图中注明者除外），其力学性能及碳、硫、磷、锰、硅含量等化学性能须符合（GB/T 700-2006）的规定。

  - 次结构、支撑及型钢（图中注明者除外）采用平炉或氧气转炉钢，钢号为0235B，其力学性能及碳、硫、磷、硅含量等化学性能须符合（GB/T 700-2006）的规定。

  - 钢材还应符合下列规定：

- 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；

- 钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%；

- 钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。

- 焊接Q235钢和Q345钢分别按下表选用焊条及焊丝：

| 焊接方法 | 钢号 | 焊接材料 | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工焊 | Q235 | E43XX | GB 5117-1995 |
|  | Q345 | E50XX | GB 5118-1995 |
| 自动焊或半自动焊 | Q235 | F4A0-H08A | GB/T 5293-1999 |
|  | Q345 | F5A0-H08MnA | GB/T 12470-2003 |
| CO2气体保护焊 | Q235 | ER49-1、ER50-6 | GB/T8110-2008 |
|  | Q345 | ER49-1、ER50-3、ER50-2 | GB/T8110-2008 |

- 高强度螺栓采用大六角头型，其性能须满足（GB/T 1228、1229、1230、1231-2006）

- 在施工前考察钢结构供应商，优化钢结构设计

- 外墙及楼板：

钢架结构彩钢板厂房采用工字钢龙骨，打承重定位柱，楼板采用可承重降噪形式，含土建工程地面找平层等。外墙采用采用防火等级A级的100mm厚玻镁岩棉彩钢板。

设计屋顶结构时需考虑极端天气情况。比如在冬季，要考虑积雪后的屋顶承重。会议室的屋顶要开天窗，也要注意防止漏雨和承重。

- 净化装饰部分：

自由空间、光学间、细胞间以及实验室的隔断采用防火等级A级的100mm厚聚氨酯彩钢板、60mm厚厚聚氨酯彩钢板吊顶（岩棉板应当由净化设备厂家预制，不能现场剪裁安装；聚氨酯彩钢板严格符合消防安全条例）、铝合金配件、净化专用彩钢板密闭单开门、优质钢质双开门（暂估8000元/扇，带推杠锁）、铝合金框密闭观察窗、自流平PVC地面；办公区域及其它辅助房间的隔断选用100mm轻钢龙骨石膏板刷优质墙面漆、矿棉吸音板吊顶、优质模压门（单开门、双开门）、e0级防滑型复合木地板国产名牌；卫生间地面选用高档地砖，隔断贴国产优质墙面砖，吊顶扣优质扣板。

详细清单如下：

| 序 号 | 材料名称 | 规格型号或生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| （一） 结构与装饰部分 |  |  |
| 1 | 100mm玻镁岩棉彩钢板 | 手工板，0.5mm，宝钢板 |
| 2 | 75mm聚氨脂彩钢板 | 厚度0.5mm（聚氨脂溶重≥30克），宝钢板 |
| 3 | 彩钢板配件（50厚） |  |
| 4 | 双开不锈钢密闭门（含闭门器、五金件） | 1500*2100mm |
| 5 | 彩钢板单开密闭门（含自动门槛、观察窗、闭门器） | 900*2100mm |
| 6 | 密闭观察窗 |  |
| 7 | 水泥自流平（进口） | 5mm |
| 8 | 钢化玻璃门 | 玻璃厚10mm |
| 9 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 100mm |
| 10 | 矿棉吸音板吊顶 |  |
| 11 | 墙面漆 | 优质如多乐士、立邦等 |
| 12 | 高强耐磨复合木地板 | 耐磨转数在9000转以上，防滑花纹表面 |
| 13 | 办公区单开模压门 | 900*2100mm |
| 14 | 办公区双开模压门 | 1200*2100mm |
| 15 | 办公区双开模压门 | 1500*2100mm |
| 16 | 大厅门 | 1800*2100mm |
| 17 | 卫生间墙面贴瓷砖 |  |
| 18 | 卫生间隔断（含五金） |  |
| 19 | 卫生间铝扣板吊顶 |  |
| 20 | 卫生间地砖 |  |
| 21 | 卫生间防水 |  |
| 22 | 喷塑铝合金型材 | 厚度1.2mm，四周密封条 |
| 23 | 镀塑铝合金内、外圆角 | R50，厚度1mm |
| 24 | 窗用镀塑铝型材（或塑钢材） | 高度50mm，半圆弧压线，厚度（1-6）mm |
| 25 | 升降门槛 | 材质为不锈钢 |
| 26 | DLW石塑地面 | 焊接铺设，德国进口原料 |
| （二） 净化通风部分 |  |  |
| 1 | 空气全热交换器 | 换热效率>70％ |
| 2 | 组合式空调机组AHU-1~5 | 名牌如大金、开立等 |
| 3 | 消音型排风机箱 | 1400m3/h |
| 4 | 消音型排风机箱 | 700m3/h |
| 5 | 高效过滤送风口 GKF-5ⅡA | 320*320*220 |
| 6 | 高效过滤送风口 GKF-10ⅡA | 484*484*220 |
| 7 | 高效过滤送风口 GKF-15ⅡB | 630*630*220 |
| 8 | 定风向带网带阀可调风量回风口 |  |
| 9 | 防雨百叶带网风口 |  |
| 10 | 70℃常开防火阀 |  |
| 11 | 可开式带网铝合金百叶排风口 |  |
| 12 | 手动对开多页调节阀 |  |
| 13 | 止回阀 |  |
| 14 | 定风量阀 |  |
| 15 | 变风量阀 |  |
| 16 | 电动调节阀（阀体） |  |
| 17 | 余压阀 |  |
| 18 | 风阀执行器 |  |
| 19 | 微穿孔板消声器 |  |
| 20 | 消声弯头 |  |
| 21 | 镀锌钢管 | 按实际要求 |
| 22 | 阀门、配件 | 参考品牌：西门子、思科等 |
| 23 | 表冷器 | 铜管铝平翅片结构 |
| 24 | 空调用紫铜管 |  |
| 25 | 电动阀、手动阀 | 按国标 |
| 26 | 优质镀锌钢板 | 使用规格按国标，武钢或首钢产品 |
| 27 | 角钢、圆钢 | 使用规格按国标，武钢或首钢产品 |
| 28 | 风管保温材料 | B1级，橡塑保温板 |
| 29 | 电机 | ABB电机 |
| 30 | 排风扇 | 低噪声，名牌产品，噪音在40dB以下 |
| 31 | 新风过滤器 | 抽屉式（便于拆卸冲洗） |
| 32 | 变频器 | 进口名牌，如西门子等 |
| 33 | 送风机组 | 国产名牌 |
| （三） 电气照明系统 |  |  |
| 1 | 动力配电箱 | 施奈德 |
| 2 | 照明配电箱 | 施奈德 |
| 3 | 插座配电箱 |  |
| 4 | 浴霸 | 四灯，奥谱 |
| 5 | 单控、双控开关 | 10A/250V，国产名牌 |
| 6 | 电线管 | DN15*2.5 |
| 7 | 电线管 | DN20*2.5 |
| 8 | 电缆桥架 | 200*100 |
| 9 | 86盒 | 86*86 |
| 10 | 接线盖安装 | 86*86 |
| 11 | 电热水器 | 国产名牌 |
| 12 | 塑料铜线 | BV2.5mm2 |
| 13 | 塑料铜线 | BV4mm2 |
| 14 | 净化型双管荧光灯（带应急） | 2*36W，电子镇流器 |
| 15 | 净化型双管荧光灯 | 2*36W，电子镇流器 |
| 16 | 普通型双管荧光灯 | 2*36W，电子镇流器 |
| 17 | 普通型双管荧光灯 | 2*18W，电子镇流器 |
| 18 | 净化型双管荧光灯 | 2*18W，电子镇流器 |
| 19 | 圆形防水灯 |  |
| 20 | 夹层照明 | 1*60W，节能灯 |
| 21 | 紫外消毒灯 | 1*30W |
| 22 | 方形三管嵌入式荧光灯 | 3*20W |
| 23 | 翘板式暗开关 | 单联单控 |
| 24 | 翘板式暗开关 | 单联双控 |
| 25 | 翘板式暗开关 | 单联三控 |
| 26 | 翘板式暗开关 | 双联单控 |
| 27 | 翘板式暗开关 | 双联双控 |
| 28 | 安全型五孔插座 | 10A |
| 29 | 安全型五孔插座 | 16A |
| 30 | 开关 | 国产名牌 |
| 31 | 单相插座 | 16A/250V，国产名牌 |
| (四)给排水及气体工艺管道系统 |  |  |
| 1 | PPR给水管 | φ20，参考品牌：金德 |
| 2 | PPR给水管 | φ25 |
| 3 | PPR给水管 | φ32 |
| 4 | PPR给水管 | φ40 |
| 5 | 铜球阀 | DN15 |
| 6 | 铜球阀 | DN25 |
| 7 | 铜球阀 | DN32 |
| 8 | 管道过滤器 | DN32 |
| 9 | 304不锈钢工业管 | Φ14，壁厚0.5mm |
| 10 | ABS化工排水管 | Φ75 |
| 11 | 普通PVC排水管 | Φ50 |
| 12 | 普通PVC排水管 | Φ100 |
| 13 | 防臭地漏 | Φ50 水封50mm |
| 14 | 不锈钢落地式洗眼器 | 带冲淋 |
| 15 | 手消毒器 |  |
| 16 | 不锈钢洗手盆 | 500*500*800，304钢，1.2mm双层，防温差凝露涂层 |
| 17 | 水龙头 | 部分有红外感应功能，建议厂家：北京富芝江创科技有限公司 |
| 18 | 电热水器 | 100L |
| 19 | 感应式小便斗 |  |
| 20 | 一体式座便器 |  |
| 21 | 感应式烘手机 |  |
| 22 | 双人面盆 |  |
| 23 | 双瓶位气瓶柜 | 冷板喷塑 |
| 24 | 不锈钢截止阀 | DN15 |
| 25 | 不锈钢安全阀 | DN15 |

六、弱电系统要求

- 技术招标范围：

弱电系统工程的设计、施工、软件制作、调试、售后服务和培训（包括空调自动控制系统、电视监控系统、门禁系统、语音通讯系统等）。

- 弱电系统招标技术概述：

- 对于本技术规范中与设计图纸有不同之处，以本规范的控制点数和设备配置表为准。

- 技术方案应对所设计的控制系统工艺的理解进行详细的说明。

- 技术方案中应有弱电系统及每个子系统原理图和方框图。

- 技术方案中应有弱电系统每个控制点的名称、位号。

- 技术方案中应有弱电系统详细布线图（可以基本满足施工要求同时作为资料储存和验收使用）。

- 技术方案中应将弱电系统每一个子系统按规范要求，详细填写设备配置表（标明厂家、产地和性能参数）。凡在设备配置表中投标单位漏报设备影响系统性能或配置不正确的将有可能视为废标。

- 弱电系统技术投标内容及要求：

- 投标内容分为五部分：自动控制系统、电视监控系统、门禁管理系统、消防报警和电话系统以及施工辅助材料。投标单位应在充分理解设计图纸的前提下，并在原设计的基础上对各个系统的配置进行完善和补充，以便系统使用功能更完备。

- 弱电管理系统：能为用户提供一个安全、高效、舒适、便利、实用的工作和实验环境。投标单位提供的弱电系统设备配置的数量不能少于设备配置表中要求的数量（在没有减少系统功能的前提下，实施优化方案减少投资是允许的），电视监控系统和门禁管理系统的设备配置技术参数不低于设备配置表要求的技术参数，消防报警和电话系统以使用可靠方便为准。

- 空调：温度控制精度要求22±1℃；湿度控制不要求；有压差要求的重要房间压差维持在15Pa～20Pa(正压，开门瞬间可以不处理)。温湿度的设定值可以根据实际使用要求调整。另外要考虑节能，当房间不使用时，可以设置到低工况（没有温湿度要求，有压差要求）。在实验室典型房间设置温度、湿度、压差现场显示的显示屏。空调自动控制系统要在手动调试达到设计参数的条件下使自动控制达到设计参数。

- 空调采用美国麦克维尔（或国内外名牌产品）超静压管道式空调（每室一台）分室控制。空调自控系统考虑冷冻站控制点的预留，现场设备根据实际情况填制预算报表。

- 冬季以校暖气水加热为主，辅以空调暖风调节达标，从而有效利用暖气热水供暖，得以分室控制，既节省一次性投资，又有效地减少了运转费用，达到节能目的。但是该方案应充分论证，达到既不影响学校其他单位取暖又能达到充分利用热效能的要求。该项目希望各投标厂家拿出理论及实践依据和可行性实施方案。

- 门禁系统在一楼两个大门设置二个门禁，各个实验室均有门禁，系统兼有考勤系统的功能。

- 消防报警和电话系统：提供布线设计，每个房间均有电话接口2个。

- 工程报价：包括设备费、安装调试费、软件制作费、设计费等费用组成。

  - 系统配置设备表（设计图纸与设备配置表有不同之处以设备配置表为准）；

  - 空调自动控制系统控制点；

  - 弱电系统设计图纸；

  - 平面图（三张）

具体要求和设备清单如下：

- 自动控制系统

总体原则：整个实验室建筑由于是独栋，要求其自动控制系统要自成体系，其系统化、集成化、自动化特性要求达到国际一流水平。

- 空调系统共分为5个部分：千级超净间、万级细胞区、万级超净间区、一层实验室、二层办公区，另备用一套空调机组，各个系统独立调节。系统应保证温湿度、换气量和压差梯度等指标控制在要求的范围内，新风量换气比例可随时调节，系统采用就地和远程一键式启动，易于操作

- 监控中心设在二层储藏间，要求有环境和设备的实时监测、数据历史记录、报警等功能，有多级密码管理功能，并留有网络接口。

- 自控设备必须选择进口名牌或部分国内知名品牌，确保系统的可靠性，特别是电加热器的高温防火保护，机组盘管的防冻保护。

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一)工作站部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统工作站 | PIV2.4 4G内存，1T 19"显示器 DVD | 进口或名牌产品 | 台 | 1 |
| 2 | 系统图形组态软件 | WICC | 进口或名牌产品 | 套 | 1 |
| 3 | 网络控制器 |  | 进口或名牌产品 | 个 | 1 |
| 4 | 不间断电源 | 5KVA/1H，APC | 进口或名牌产品 | 台 | 1 |
| (二)控制器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | CPU模块 | CPU226 | 进口或名牌产品 | 块 | 6 |
| 2 | 电源模块 | 电源DC24V /10A | 进口或名牌产品 | 块 | 1 |
| 3 | 模拟量输入输出模块 | EM235 | 进口或名牌产品 | 块 | 18 |
| 4 | 模拟量输出模块 | EM232 | 进口或名牌产品 | 块 | 6 |
| 5 | 数字量输入输出模块 | EM232 | 进口或名牌产品 | 块 | 6 |
| 6 | DDC巡检控制器 | UI22 | 进口或名牌产品 | 套 | 2 |
| 7 | 现场操作面板 | TD400 | 进口或名牌产品 | 块 | 1 |
| 8 | 控制柜 | 2000×1000×600 | 国产 | 台 | 1 |
| (三)控制系统现场设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风阀驱动器 | S6061-08AF | 进口或名牌产品 | 个 | 12 |
| 2 | 风阀驱动器 | S6061-08DF | 进口或名牌产品 | 个 | 18 |
| 3 | 电动三通调节阀 | S6063-2040 | 进口或名牌产品 | 个 | 6 |
| 4 | 压差开关 | 930．8X | 进口或名牌产品 | 个 | 12 |
| 5 | 风管型温湿度变送器 | EE16 | 进口或名牌产品 | 个 | 6 |
| 6 | 房间型温度变送器 | EE10 | 进口或名牌产品 | 个 | 24 |
| 7 | 微压差变送器 | MS121 | 进口或名牌产品 | 个 | 13 |
| 8 | 变频器 | MM430 -1500 | 进口或名牌产品 | 台 | 6 |
| 9 | 现场操作面板 | BOP | 进口或名牌产品 | 个 | 5 |
| 10 | 低温断路器 | A11D-3 | 进口或名牌产品 | 个 | 6 |
| 11 | 高温断路器 | L4064K | 进口或名牌产品 | 个 | 6 |
| 12 | 风速传感器 | EE65 | 进口或名牌产品 | 个 | 6 |
| 13 | 门磁传感器 | HO-03L | 进口或名牌产品 | 个 | 6 |

- 电视监控系统

电视监控系统目的是保证建筑设施的安全，摄像机采用彩色定焦镜头，有红外夜视功能，硬盘录象文件应可保存30天，设备选用进口和国内名牌产品，稳定可靠、图象清晰，并可网络远程监控。

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路数字硬盘录像机 | 16路实时显示，16路实时录像、400帧/s， | 进口或名牌产品 | 台 | 1 |
| 2 | 彩色半球摄像机 | AX-633HR(480TVL 0.21Lux自动白平衡) ，红外功能 | 进口或名牌产品 | 台 | 16 |
| 3 | 摄像机专用电源 | AC220/DC12V | 进口或名牌产品 | 台 | 1 |
| 4 | 彩色监视器 | 19英寸 | 进口或名牌产品 | 台 | 1 |

- 门禁管理系统

门禁监控中心设在二层储藏间，系统软件应功能全面并易学易用、可多级密码管理，门禁系统中建筑物出入口在断电后应能保持正常工作8小时以上，出门开关功能应由开门把手代替实现，部分门禁的出门开关应选择触碰式，方便无手操作（按甲方要求选择），当门禁出现故障或紧急情况时应确保用户能有效的开门，所有的门禁应暗装、美观。

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统工作站 | （和监控共用） |  | 台 | 1 |
| 2 | 电控锁 | KINGSWEL | 进口或名牌产品 | 个 | 20 |
| 3 | 出门按钮 | KINGSWEL | 进口或名牌产品 | 个 | 20 |
| 4 | 读卡器 | WD26 | 进口或名牌产品 | 个 | 20 |
| 5 | 四门禁主控器 | KINGSWEL | 进口或名牌产品 | 台 | 5 |
| 6 | 门禁控制软件，带电子地图 | KINGSWEL | 进口或名牌产品 | 套 | 1 |
| 7 | 数据通信转换器 | RS485 | 进口或名牌产品 | 个 | 1 |
| 8 | 门禁电源 | DC12V | 进口或名牌产品 | 台 | 20 |
| 9 | 感应式ID卡 |  | 进口或名牌产品 | 个 | 100 |

- 消防报警和电话系统

消防报警系统只报警不联动控制设备，选用的设备应是国家消防部门认定的可靠名牌产品，最少的误报率，系统应能接入学校的烟感报警系统，电话交换机由计算机管理，应有语音提示、自动转接，留言录音等多种功能。

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话交换机 | 128路内线、16路外线 | 进口或名牌产品 | 台 | 1 |
| 2 | 电话交换箱 |  | 进口或名牌产品 | 台 | 2 |
| 3 | 智能光电烟感探测器 | SD6800 | 进口或名牌产品 | 套 | 40 |
| 4 | 手动报警按钮 | SD6110 | 进口或名牌产品 | 个 | 5 |
| 5 | 火灾报警控制器 | SD2210-50 | 进口或名牌产品 | 台 | 1 |
| 6 | 备用电池 | SD7016 | 进口或名牌产品 | 个 | 2 |
| 7 | 声光报警器 | SD7122 | 进口或名牌产品 | 个 | 2 |

- 施工辅助材料

施工的辅助材料的种类和数量应以图纸和实际发生量为准。

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制信号线 | RVVP-3x0.75 | 国内知名品牌 | 米 | 3000 |
| 2 | 控制信号线 | RVVP-2x0.75 | 国内知名品牌 | 米 | 3000 |
| 3 | 护套线 | RVV-3X1.0 | 国内知名品牌 | 米 | 1000 |
| 4 | 网络线 | CAT-6 | 国内知名品牌 | 米 | 4000 |
| 5 | 视频线 | SYKV-75-5 | 国内知名品牌 | 米 | 1000 |
| 6 | 双绞线 | ZR-RVS-2X1.5 | 国内知名品牌 | 米 | 500 |
| 7 | 金属线管 | ф20 | 国内知名品牌 | 米 | 1000 |
| 8 | 金属线槽 | 200*100 | 国内知名品牌 | 米 | 150 |
| 9 | 其它辅材 |  | 国内知名品牌 | 批 | 1 |

七、工程技术指标要求

- 按照国标《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222－95）（1999年版），《建筑给水排水设计规范》（GBJ15－88）和《净化厂房设计规范》（GB50073-2001）进行设计、施工，并符合净化和消防技术规范。

- 洁净间工程技术要求

            - 净化部分按净化设计图进行施工

            - 参照送风及风管平面图进行施工

            - 洁净间部分，组合式空调送风机组独立4套。

            - 千级洁净间（白光间和黄光间）设至少30%的新风量。

            - 每个送、排风口都有单独的阀门能被单独控制，以便压差的调整。

            - 排风管上设止回阀防止室外空气倒流。

            - 空调室外机放置于建筑西侧的空地，每台机组内置一备一用二台送风机分别负责气流供给，保持正压的压力梯度。每室或每区，设一套麦克维尔（或国内外名牌产品）风冷暖机组负责夏天供冷，冬季用它补充温度，此空调如要维修一般是在室外，给室外机充氟。另外双排风机组三套（变频互锁）可与送风机联锁以便控制其压力。

            - 洁净间房间顶送风、四角排风或者根据实际需求调整。室内阴阳角采用专用铝型材圆弧装饰。吊顶高度2.4米。

            - 室内门为带观察窗的彩钢板铝合金门，升降门槛（只限洁净间部分），四周带密封条。玻璃厚度≧5mm。安全门为钢化玻璃门。

- 洁净间内洁净度、噪声、照度、温度、湿度、气流速度、压强梯度、落下菌、氨浓度等达到国标GB14925-2001的要求。

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 温度，℃ | 20-26 |
| 日温差，℃≦ | 2 |
| 相对湿度，％ | 不做要求 |
| 换气次数，次/h | 由超净度决定 |
| 气流速度，m/s | 由超净度决定 |
| 压强梯度，Pa | 15-20 |
| 空气洁净度，级 | 10,000；部分1,000 |
| 落下菌数，个/皿 ≦ | 3 （针对细胞间） |
| 氨浓度，mg/m3 ≦ | 14 |
| 噪声，dB ≦ | 60 |
| 工作照度，lx照度 | 300-600 |

- 卫生间淋浴室设计电热水器（淋浴）和一盏四灯浴霸。

- 电器工程及空调动力配电工程技术要求

            - 已提供的电源：每间实验室有动力配电箱，楼梯有照明配电箱，空调机房有三个动力箱。

            - 细胞实验室内设工作照明灯和紫外线消毒灯，开关分开放置，以不同颜色区别。其中有一盏灯（原则上为室内中央位置）接备用电源，保证无间断照明。

            - 工作照明灯除每个房间分别控制外，还须有总开关。

            - 所有配线穿 PVC管敷设在墙内及吊顶内，并做密封处理。

            - 安装安全出口、应急疏散指示灯和应急灯。

            - 各实验室内各墙上装二、三极单相防水插座各3只，二楼办公室各墙上装插座各2只。

            - 室外机设动力配电柜1个，用于控制风冷热泵主机和组合式变风量送风系统。

八、洁净间空调机组技术要求

      - 设计依据

- 采暖通风与空气调节设计规范         GB50019-2003

- WHO生物安全实验室生物安全手册     第三版   2004

- 高层民用建筑设计防火规范          GB50045-95（2005年版）

- 建筑设计防火规范                   GB50016-2006

- 民用建筑热工设计规范               GB50176-93

- 公共建筑节能设计标准               GB50189-2005

- 实验室生物安全通用要求             GB19489-2008

- 生物安全实验室建筑技术规范         GB50346-2004

- 全国民用建筑工程设计技术措施（《暖通空调·动力》分册）

- 洁净室施工、检测验收规范           JGJ71-90

- 洁净厂房设计规范					   GB50073-2001

- 通风与空调工程施工质量验收规范     GB50243-2002

- 洁净室施工及验收规范              JBJ71-90

- 空气过滤器                        GB/T14295-93

- 医药工业洁净厂房设计规范        GB50457-2008

- 电子信息系统机房设计规范        GB50174-2008

      - 建筑热工

北京市属于寒冷地区，必须充分满足冬季保冷要求尤其在极端天气屋顶结构、水管防冻等情况，可不考虑夏季防热。

建筑外窗、外门、外墙、屋顶均尽量严密并采取保温隔热措施，体形系数≤0.3，屋顶的传热系数≤0.45W/(m2K)，外保温外墙的平均传热系数≤0.5W/(m2K)，0.3＜窗墙面积比≤0.4，外窗及玻璃幕墙的传热系数≤2.6 W/(m2K)。

      - 技术要求

- 净化空调系统采用净化型直膨组合式空气处理机组。每台净化型组合式空调机组包含新回风混合段、风机段、均流段、初中效段、盘管段、电再热段、电热加湿段、出风段。

- 机组要求可全年制冷。

- 各过滤器均带有堵塞保护系统，风机处有缺风保护，电缺相保护，电加热处有过热保护。

- 高效过滤器采用国产或合资知名品牌.机组采用国内知名品牌或合资品牌。

- 设3套空调机组，分别对这三部分单独控制。三个净化空调系统自取新风，冬季新风通过电预热处理。

- 千级净化间和临近的万级细胞间共用一套净化空调送回风系统，新风量为循环风量的30%。

- 西南角的两间万级光学实验室、东侧两间万级细胞间分别共用一套净化空调送回风系统，新风量为循环风量的20-30%。

- 千级洁净区送风量按50次/小时设计，新风量为每人不小于60 m3/h。气流组织为高效过滤送风单元集中上送，双侧带过滤网单层竖向百叶下回风。

- 万级洁净区送风量按25次/小时设计，新风量为每人不小于60 m3/h。气流组织为高效过滤送风单元集中上送，双侧带过滤网单层竖向百叶下回风。

- 夏季空调冷源由室外模块化风冷冷（热）水机组按提供，冷冻水供水温度7℃，回水温度12℃。冬季热源采用校内锅炉供水（已经预留），供水参数按：温度60℃，压力0.4Mpa计算。

- 当供暖水温度不足时，室内机可配电辅热补充供热，电加热分组控制，以利于调节。电加热与室内机互锁，电加热后于室内机开启，先于室内机180秒关闭，避免发生火灾事故。

- 净化空调机组处理过程：新风与室内回风混合后，夏季经过降温除湿（冬季经过加热、间接干蒸汽加湿）、电再加热、中效过滤、通过高效过滤风口送入室内。回风口为带过滤器可调风量单层竖百叶风口。

- 空调有一备用机组，采用并联方式，当一台发生故障另一台通过转换阀门投入运行。

- 每套净化空调系统采用一套排风系统,排风量不小于400 m3/h；排风出口设中效过滤器、电动密闭阀。排风通过排风机从侧墙排出。

- 室外机组冷量选择：房间所需总冷量X20%=室外机组制冷量

- 空调加湿水系统采用学校自来水加水过滤软化装置配电热加湿器系统，水管采用镀锌钢管。通风风管均采用镀锌钢板制作。

- 空调机组的运行环境温度范围：45℃～-25℃。

- 应提供机组的能效比值（COP）。

- 机组运行噪音值≤60dB

- 应提供单台机组的能量调节范围。

- 微电脑控制柜带液晶汉字显示，进口机型必须带相应的汉字说明，提供机组的各种控制保护功能。

- 机组应能进行自我诊断并在显示屏上直接显示故障部位及原因，而且可以通过蜂鸣器及指示灯发出报警信号。

- 机组具备群控功能，即可根据系统的负荷要求自动控制运行机组的台数。

- 机组空调根据各设备的使用情况进行超前或滞后启动，达到设备的平均使用。

- 机组应具备手动和自动除霜功能，并可设定除霜时间。

- 机组结构要求牢固防止产生共振现象，框架采用镀锌钢板制成，表面要进行喷涂处理，耐腐蚀。

- 应提供机组详细的配置清单，零部件的产地，关键零部件的进口证明。

- 应提供参加投标的同型机组相应的资质证明文件和业绩。

- 机组的保修期5年。

    - 监测与控制

      - 净化房间单独设置净化空调系统控制分站，可监视每台机组运行情况。

      - 净化空调机组根据室内温度调节电加热供热量；机组设防冻保护，并设粗效、中效、高效过滤器的超压报警，自带控制柜。

      - 净化房间排风机与空调送风机联锁，先开送风机，后开排风机，停机顺序反之，非工作状态下关闭空调冷热源，风机照常运行，维持室内正压，排风出口设电动阀与排风机连锁。

      - 所有空调机、通风机均有远距离起停，就地季节转换及检修开关。

    - 消声隔振节能措施

      - 空调机组部分：空调设备均选择低噪声产品，并在送风、回风上加消声器，并在新风口处加消声窗，机房隔墙及楼板做吸声处理。在每台空气处理机组下垫10mm厚橡胶减振垫。回 、出空调机组的风管上加柔性接管。

      - 通风部分：通风机除选择低噪声产品外，并在进排风管上加消声器，机房隔墙及楼板做吸声处理。每台风机均采用减振台座，吊装风机箱设弹簧减震吊架。进、出风机的风管上设柔性接管。

      - 空调室外机机组选择低噪音产品，作好减振设置，楼板做吸声处理。

      - 所有空调设备均选择节能产品，保温材料选择热阻大、隔汽好的材料，减少冷热损失。

      - 闭泡橡塑保温材料（难燃B1级），要求阻湿因子≥4500，40℃下导热系数≤0.04W/(m.K), 0℃下导热系数≤0.035W/(m.K)。

    - 投标产品及保修：

空调品牌的选择

约克空调   大金空调    吉荣空调     开利空调    天加空调

说明：内机与外机出自同一厂家生产、制造。

设备选择的原则：

设备参数选择满足房间需要，且略大于房间需要，防止大马拉小车的现象发生。选择设备品牌的价格适中尽量降低建造成本。

投标商所投产品

      - 必须满足招标书的基本要求；

      - 必须附有相关的产品说明书、线路图等有关技术资料；

      - 必须是国家认证的、品质优良的产品；

      - 最终验收以招标方测试结论为准；

      - 说明本产品主要零部件的保修期，并说明主要零部件超过保修期后的维修方式及价格标准；

      - 对于由产品和系统引起并确认需由中标方解决的问题，在保修期内中标方须在规定时间内负责解决；

      - 生产厂家在北京应设有专业常驻的售后服务人员或联系人及有效联系方式；

      - 如投标单位不是厂家直接投标，应有厂家的授权委托书。

九、除洁净间外，其他实验室和办公区的VRV空调系统技术要求

- 系统要求

  - 室内机低运转噪音不大于60dB。

  - 系统要确保室内温度：夏季温度22度~26度，冬季不低于18度。

  - 提供高质量和信誉好的主流产品，如大金、开立等；进口产品必须有按时到货书面承诺，并出具零部件库书面保障证明。

  - 空调室内、外机以及压缩机等重要零部件由同一厂家制造、装配。

  - 投标产品优于招标要求时，请予以说明。

  - 售后服务要求，所有零部件现场免费服务两年，7x24小时随叫随到，北京有备件库，每季度定期现场巡检。

2.	总体技术要求

- 普通各房间的空调送风量采用低、中、高三级送风可控方式，冷媒管设置电动阀，根据室内温度决定电动阀的启闭。单独设置一套微电脑液晶显示控制面板控制各自室内空调运行、停止状态。夏季制冷用冷冻水由室外风冷式商业模块机供应，供回水温度7℃/12℃。

- 多联机室外机组可根据负荷变化自动调节控制和调节运行台数。

- 机组应为智能变频多联式空调机组、原装进口或中外合资企业生产的国际知名品牌智能变频多联式空调系统；采用380／220V，50Hz交流电，三相五线制，具有断电保护功能，来电自启。机组应确保运行安全可靠，操作和维修便捷，维护费用低，节能减排。

- 排风机箱选用低噪音型，采用国内知名品牌或合资品牌。

- 全部非净化房间共用一套排风系统（暂定），排风量不小于400 m3/h；排风出口设中效过滤器、电动密闭阀。排风通过排风机从侧墙排出。

- 所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的主流产品，容量在21000kal/h以下的室外机，所有的室内机需通过国家3C认证。厂家制造空调设备需要有至少五年以上的经验。

- 空调运转环境温度范围：

夏季的运转制冷范围为：18℃～28℃

冬季的暖气供暖不低于18度

- 设备具有较高的性能系数，IPLV(C)值≥4.56；

- 空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料。空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理，布管优化。

- 投标商提供安装方案，详细的施工计划和进度表，室内外机安装确保牢固，不影响机房内其他功能，不影响大楼外立面美观。施工过程应保证不影响机房的正常教学和正常使用，对机房现有设备进行安全保护，如有损坏照价赔偿；具体合理的施工时间安排，由供、需双方根据机房具体使用情况共同商定。

- 其他非净化房间采用多联机系统加新风模式，新风量为每人不小于60 m3/h。

- 普通非净化房间设置卡式四面出风室内机承担室内部分热负荷。

- 由于冬季室外温度较低，普通非净化房间新风机设电辅热系统，室外新风经加热后送入室内。

- 空调风管采用镀锌钢板制作，保温均采用闭泡橡塑保温材料（难燃B1级），厚度为25mm。

- 独立冷热源空调系统

  - 测序仪间采独立冷热源，夏季采用低温送风模式。

- 本工程要求施工完毕后试运行三天进行压力测试，然后验收。

- 凡是与空调系统安装相关所需的材料费，全部包含在投标商报价中。

3.	室外机

- 冷热源：空调冷源采用多联机室外机统一提供，空调热源采用以校暖气水加热为主，辅以空调暖风调节。冬季净化空调机组预热段和送风机加热盘管采用电辅热供热。

- 普通空调房间室外机选择多台串联的方式，当一台发生故障时其它机组可维持各房间的冷量需求。

- 空调系统压缩机必须采用全封闭涡旋压缩机。

- 室外机必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换。

- 机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能，外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理。

- 机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。

- 机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动，且有夜间静音运行模式。

- 机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

4.	室内机

  - 室内机全部选用天花板嵌入式室内机，需说明送风方式。

  - 室内机应采用低运转静音设计，室内机低转速噪音不大于35dB，提供权威机构认证书。

  - 室内机风扇风量要求多档位控制，保证室内气流均匀、温度均匀和舒适感。

  - 室内机需采用高效热交换器及直流风扇电机，换热效率高、运转节能。

  - 所有室内机必须标配冷凝水提升泵，由水泵排出冷凝水，由立管集中排放，冷凝水的排放应流畅，无溢出、无渗漏。空调冷凝水水管采用镀锌钢管。

  - 多联机空调系统无加湿。

  - 室内机机身厚度不大于250mm。

  - 所有室内机需配置长效过滤网，且便于更换。

十、附件列表

附件一  建筑方案

附件二  结构布置方案

附件三  功能布置、洁净间、上下水及水暖供应房间需求说明

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日