北京大学工学院时间解析立体PIV系统

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2008[52]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年十二月三日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	13

第五部分  技术规格偏离表	14

第六部分  原厂授权书	15

开  标  一  览  表	16

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2008年12月3日

项目名称：北京大学工学院“时间解析立体PIV系统”招标采购项目

招标编号: 2008[52]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学工学院“时间解析立体PIV系统”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：时间解析立体PIV系统

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2008年12月9日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2008年12月16日上午9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2008年12月16日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学工学院

6.1.2设备名称：时间解析立体PIV系统

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的六个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；注册资本证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学工学院“时间解析立体PIV系统”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2008[52])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2008年12月16日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：40％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人过3年做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：40％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称：时间解析（高帧速）立体PIV系统

- 数量：1套

- 设备用途说明：

招标的TR-PIV系统将主要用于以下四个方面研究内容：

A）可压缩/不可压缩湍流相干结构及近壁湍流结构的非定常演化实验研究；

B）湍流与空化机理实验研究；

C）颗粒系统多相流实验观测研究；

D）以该系统为平台进行扩展，开展包括温度/压力等热工参数测量在内的流体力学图像测量技术研究。

- 规格

招标的时间解析立体PIV系统，利用高频脉冲激光形成的扇形光片对流场中跟随流体运动的示踪粒子照明，两台具备像增强能力的高速数字相机对照明区域进行同步成像，通过分析粒子像的微小位移及两台相机的透视关系，定量获得照明平面内的三分量速度分布以及流动结构随时间演化过程。

该系统应具备以下性能或特征：

系统由一台双腔高脉冲频率激光器、两台高帧速相机、以及用于和两台高帧速相机配套使用的像增强器、时序控制器、图像采集和处理软件构成。两台高速相机及像增强器能够按照Scheimflug角位移光路布置方式进行安装，以实现立体PIV测量；

系统应具备超声速流场测量能力，在不大于200mm×200mm测量面积上，最大可测速度不小于1000m/s；

系统必须能够对时序控制器、激光器、高速相机和像增强器的触发和曝光实现完全控制；

系统应具有尽可能高的系统测量频率，全像素成像条件下，系统工作频率不小于1000Hz；处理软件具有高精度算法和完善的数据后处理算法；

所招标系统应具有较好开放性和系统扩展性，以便对该系统进行扩展应用和二次技术开发。

- 技术要求及参数

5.1 总体技术指标

| 5.1.1 | 系统全像素工作频率 | ≥1KHz（双曝光模式/跨帧模式） |
| --- | --- | --- |
| 5.1.2 | 系统最大工作频率 | ≥10KHz |
| 5.1.3 | 测量速度分量 | 三个（平面内） |
| 5.1.4 | 系统最大解析度 | ≥1024×1024像素 |
| 5.1.5 | 最大可测速度 | ≥1000m/s（200mm×200mm） |
| 5.1.6 | 激光器最大脉冲能量 | ≥15mJ/脉冲 |
| 5.1.7 | 激光波长 | 527nm |
| 5.1.8 | 成像系统工作光谱范围 | 400～800nm（可见光段） |
| 5.1.9 | 系统工作环境 | 常规实验室条件：220VAC供电，15～40℃，湿度小于90％ |

5.2 照明光路

| 5.2.1 | 激光器：双腔Nd:YLF激光器，一套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1.1 | 单脉冲能量 | ≥15mJ/脉冲@1KHz |  |
| 5.2.1.2 | 工作波长 | 527ns |  |
| 5.2.1.3 | 脉冲能量波动 | ≤1％（RMS） |  |
| 5.2.1.4 | 光束直径 | ≤2mm |  |
| 5.2.1.5 | 发散角 | ≤5mrad |  |
| 5.2.1.6 | 激光器脉宽 | ≤180ns |  |
| 5.2.1.7 | 最大频率 | ≥10KHz |  |
| 5.2.1.8 | 工作环境 | 220VAC，15～40℃，湿度小于90％ |  |
| 5.2.2 | 光导臂及片光透镜组，一套 |  |  |
| 5.2.2.1 | 光导臂及片光透镜组 |  | 一套，用于将脉冲激光在封闭空间中传输到测试位置，并由片光透镜组形成照明激光光片 |
| 5.2.2.2 | 传输距离 |  | ≥1.6m |
| 5.2.2.3 | 光能量损失 |  | ≤10% |
| 5.2.2.4 | 最大传输功率 |  | ≥20W |
| 5.2.2.5 | 最大单脉冲能量 |  | ≥20mJ/脉冲 |
| 5.2.2.6 | 光片透镜组 |  | 一套，片光厚度可调 |
| 5.2.2.7 | 备注： |  | 光导传输可提供其他技术方案，但需满足上述指标要求 |

5.3 高速成像装置

| 5.3.1 | 高速相机，两套 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1.1 | 分辨率 | ≥1024×1024像素 |  |  |
| 5.3.1.2 | 工作频率 | ≥2000Hz@全像素 |  |  |
| 5.3.1.3 | 最小跨帧时间 | ≤2µs |  |  |
| 5.3.1.4 | 曝光模式 | - 单帧同步曝光模式 - 双曝光模式（快门配对可调） |  |  |
| 5.3.1.5 | 相机内置内存 | ≥8GB |  |  |
| 5.3.1.6 | 数据接口 | ≥400MBps（USB2/火线） |  |  |
| 5.3.1.7 | 灰度分辨率 | ≥10bit（至少8bit有效读出灰度） |  |  |
| 5.3.1.8 | 镜头 | 配置需含标准镜头一套，F口 |  |  |
| 5.3.1.9 | 工作环境 | 220VAC，15～40℃，湿度小于90％ |  |  |
| 5.3.1.10 | 附件 | 供应商需提供相机独立工作以及进行正常用户端维护所需的全部附件，包括：配套电缆、数据线、电缆/镜头转接适配器、电源等。 |  |  |
| 5.3.2 | 像增强器模块，两套 |  |  |  |
| 5.3.2.1 | 最大工作频率 |  |  | ≥10KHz |
| 5.3.2.2 | 最小连续曝光间隔 |  |  | ≤2µs |
| 5.3.2.3 | 最小门限时间 |  |  | ≤50ns |
| 5.3.2.4 | 增强器光学口径 |  |  | ≥25mm |
| 5.3.2.5 | 解析度 |  |  | ≥60线/mm |
| 5.3.2.6 | 耦合方式 |  |  | 透镜/光纤耦合 |
| 5.3.2.7 | 光谱 |  |  | 可见光段 |
| 5.3.2.8 | 峰值量子效率 |  |  | ≥35％ |
| 5.3.2.9 | 光阴极类型 |  |  | GaAs（或其他工作于可见光段材料） |
| 5.3.2.10 | 磷光板类型 |  |  | P46 |
| 5.3.2.11 | MCP非均匀度 |  |  | ≤15% |
| 5.3.2.12 | 工作环境 |  |  | 220VAC，15～40℃，湿度小于90％ |
| 5.3.2.13 | 附件 |  |  | 供应商需提供正常工作以及用户端常规维护所需的全部附件，包括：配套电缆、数据线、电缆和镜头转接适配器、电源等。 |
| 5.3.3 | 立体TR-PIV组件，一套 |  |  |  |
| 5.3.3.1 | 功能 |  |  |  |
| 5.3.3.2 | Scheimpflug安装架 |  | 一套 |  |
| 5.3.3.3 | 支架及连接件 |  | 一套 |  |
| 5.3.3.4 | 标定靶盘 |  | 一个 |  |
| 5.3.4 | 滤色片，四个 |  |  |  |
| 5.3.4.1 | 带通滤色片 |  | 4个 |  |
| 5.3.4.2 | 波长及带宽 |  | 527±3nm（两个） 532±1.5nm（两个） |  |
| 5.3.4.3 | 滤色片截止深度 |  | 高于0.01％ |  |
| 5.3.4.2 | 透过率 |  | 高于80％ |  |

5.4 时序控制器

| 5.4.1 | 时序控制器，一台 |  |
| --- | --- | --- |
| 5.4.2 | 最小时间分辨率 | ≤20ns |
| 5.4.3 | 输入输出电平 | TTL |
| 5.4.4 | 输入通道数 | ≥2 |
| 5.4.5 | 输出通道数 | ≥8 |
| 5.4.6 | Jitter | ≤1ns |
| 5.4.7 | 计算机接口方式 | USB |
| 5.4.8 | 信号连接方式 | BNC |
| 5.4.9 | 工作环境 | 220VAC，15～40℃，湿度小于90％ |
| 5.4.10 | 附件 | 供应商需提供正常工作以及用户端常规维护所需的全部附件 |
| 5.4.11 | 备注 | 具有开放性，用户可编程控制或提供控制器编程控制代码 |

5.5 软件与算法

| 5.5.1 | 立体TR-PIV软件，一套 |  |
| --- | --- | --- |
| 5.5.2 | 软件集成性能 | - 通过计算机实现激光器、高速相机、像增强器、时序控制器所有参数设置，并实现上述部件的完全计算机控制。 - 具有较好的开放式结构，支持分布式数据采集，为该系统扩展应用提供可能。 |
| 5.5.3 | PIV算法 | - 具有灵活的图像网格划分方法，通过对网格图像计算获取全场速度分布。 - 提供Peak-Lock现象数据分析及克服该问题的算法 - 支持通用标准8位和16位灰度格式图像，包括TIF、JPG、BMP等 - 支持对海量数据进行网络分布式数据计算。 |
| 5.5.4 | 数据分析与处理 | - 对PIV计算获得的数据进行多种校验算法，算法至少包括全场标准偏差、平均值滤波、中值滤波、SNR滤波等。 - 局部数据的合理插值算法 - 提供对测量数据进行分析的多种算法，至少包含本征正交分解算法、谱分析和相关分析算法等 |
| 5.5. | 附件 | - 提供激光器、高速相机、像增强器、时序控制器四个主要部件的计算机控制代码或SDK工具包。 - 电子和纸质说明书各一套 |

5.6 选项（需按投标同等的优惠折扣单独单独报价）

| 5.6.1 | 固体连续激光器，一台 |  |
| --- | --- | --- |
| 5.6.2 | 输出光波长 | 532nm |
| 5.6.3 | 输出能量 | ≥10W |
| 5.6.4 | 工作环境 | 220VAC，15～40℃，湿度小于90％ |
| 5.6.5 | 附件 | 供应商需提供正常工作以及用户端常规维护所需的全部附件 |

6. 技术服务条款

6.1 安装、调试与培训

仪器到货后，厂家需再接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供2名用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。

6.2 验收：按标书及合同要求的技术指标验收。

6.3 保修期

保修期为安装验收合格之日起一年，在保修期外软硬件出现的问题，接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给与解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

设备供应商提供终身维修，并保证不低于十五年的零配件供应。

6.4 软件升级

在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

6.5 提供维护操作手册和维修电路图。

7. 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

8. 交货期：合同签订后四-六个月交货

9．交货地点： 北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2008[52]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2008[52]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2008[52]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2008______________ .Accepted on _________2008__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2008[52]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：