北  京  大  学

物理学院

真空蒸镀系统招标采购项目

招 标 文 件

编号：2008[55]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年十二月八日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	11

第一部分  投标邀请

北京大学物理学院拟采购一套真空蒸镀系统，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：真空蒸镀系统；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：合同签订后6个月内；

  - 交货地点：北京大学物理学院。

- 招标文件的获取：2008年12月8-11日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部（红一楼与红二楼之间横楼）5216室购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）以供参考。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2008年12月15日上午9:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2008年12月15日上午9:30时（北京时间）。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共五部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学物理学院。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标厂商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商，或持有制造商有效授权的代理商。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

    - 投标设备报价表；

    - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

    - 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

    - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

    - 技术与商务偏离表；

    - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

    - 生产、制造、安装、验收标准；

    - 投标人情况一览表；

    - 开标一览表。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价；

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价；

- 投标报价应提供单价及本次投标总价；

- 投标人应提供设备的详实投标报价表；

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价；

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标；

- 投标报价为一次性报价；

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

- 投标报价：30分；

- 技术性能：50分，考虑投标产品的配置，性能等；

- 售后服务：5分；

- 综合商务：15分，考虑投标人供货方案，过去3年做过的与本项目相同或相似的项目业绩等。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

无机、有机及其离化真空蒸镀系统

该系统由有机蒸镀室、无机和金属蒸镀室、预处理室、有机离子化蒸镀室、活泼金属储存室和手套箱室（预留接口，但整体设计考虑手套箱的几何尺寸，以免以后配备时有匹配问题）组成。样品从预处理室进入后，可在真空条件下实现样品在有机蒸镀室、无机和金属蒸镀室、预处理室、有机离子化蒸镀室之间传递，也可以传递到手套箱。在有机蒸镀室和无机、金属蒸镀室装有掩膜库，可在真空条件下实现掩膜的更换。每个腔室（五个）均配有高低真空复合测量计，在样品台附近处配热偶测温装置。

各腔室要求：

一、有机蒸镀室

1、六个热蒸发束源，均可显示蒸发温度，可实现多种材料的共蒸镀。每个蒸发源之上配电控或气控档板。蒸发束源易装卸和清洗。

2、样品台可加热（室温－300 0C，可调控），可制冷（零下40 0C）；样品台可旋转，自动升降，升降幅度大于等于10cm。样品台和蒸发源间的距离在30cm以上。样品下表面与样品托下表面的距离为0.1mm，样品托可方便地在各室之间传递。样品台尺度：100mm×100mm。样品台下方有一档板。此外，配可旋转的简易样品台一个，旋转速度可控。简易样品台方便装卸。

3、显示膜厚和蒸发速度，膜厚测量显示精度优于1埃，速度精度优于0.1A/s。膜厚探头4个，2个位于样品台两侧，2个位于蒸发源附近。

4、工作真空优于5×10-4Pa（开机40分钟达到）。检漏漏率：≤10-7 Pa.L/S；停泵关机12小时后，工作腔室的真空度优于10Pa。

5、腔体的设计要方便清洗，便于观察，样品和蒸发坩埚便于取放。室内配有高压放电辉光清洗设备。可内烘烤100～150℃。预留盲板。

二、无机、金属蒸镀室

1、四个蒸发源，包括一个活泼金属蒸发源（和活泼金属储藏室连接传递），可实现多种材料的共蒸镀。加热电极需要水冷。每个蒸发源之上配电控或气控档板。

2、样品台可加热（室温－300 0C，可调控），可制冷（零下40 0C）；样品台可旋转，自动升降。升降幅度大于等于10cm。样品台和蒸发源间的距离在30cm以上。样品下表面与样品托下表面的距离为0.1mm，样品托可方便地在各室之间传递。样品台尺度：100mm×100mm。样品台下方有一档板。此外，配可旋转的简易样品台一个，旋转速度可控。简易样品台方便装卸。

3、样品台和蒸发源之间配气体射频离化设备，样品台和蒸发源之间加0－1000V偏压。

4、配有两路进气口和流量计。

5、显示膜厚和蒸发速度，膜厚测量显示精度优于1埃，速度精度优于0.1A/s。膜厚探头4个，2个位于样品台两侧，2个位于蒸发源附近。

6、开机40分钟达到5×10-4Pa。检漏漏率：≤10-7 Pa.L/S；停泵关机12小时后，工作腔室的真空度优于10Pa。

7、腔体的设计要方便清洗，便于观察，样品和蒸发坩埚便于取放。预留盲板。可内烘烤100～150℃。预留盲板。

三、有机离化蒸镀室

1、样品台：可实现30mm×30mm基片的均匀成膜；样品台可加热（室温－300 0C，可调控）。样品台下方有一档板。样品下表面与样品托下表面的距离为0.1mm，样品托可方便地在各室之间传递。

2、两个蒸发源，且位置可以移动，分别对准喷孔。

3、膜厚探头一个。显示膜厚和蒸发速度，膜厚测量显示精度优于1埃，速度精度优于0.1A/s。膜厚探头4个，2个位于样品台两侧，2个位于蒸发源附近。

4、射频离子化设备。

5、三级偏压系统。

6、配两路进气口，配气体流量计；

7、离子化室到沉积室，实现从2Pa到10－3Pa的压差。

8、检漏漏率：≤10-7 Pa.L/S；停泵关机12小时后，工作腔室的真空度优于10Pa。

9、腔体的设计要方便清洗，便于观察，样品和蒸发坩埚便于取放。预留盲板。可内烘烤100～150℃。预留盲板。

四、活泼金属储存室

使用闸板阀和无机、金属蒸镀室连接，可通过传递杆将活泼金属源送到无机/金属蒸发室。真空室上还开有真空抽口、各室之间的连接口、各种电极接口等功能接口。可内烘烤100～150℃。各法兰密封口均按高真空系统设计。开机30分钟达到5×10-4Pa。检漏漏率：≤10-7 Pa.L/S；停泵关机12小时后，工作腔室的真空度优于10Pa。配一路惰性气体进气阀。腔体的设计要方便清洗，便于观察，样品便于取放。预留盲板。

五、预处理室

1、与有机和无机/金属蒸发室连接，预留手套箱接口。腔室装观察窗、真空抽口、各室之间的连接口、样品库接口、各种电极接口等功能接口。可内烘烤100～150℃。各法兰密封口均按高真空系统设计。检漏漏率：≤10-7 Pa.L/S；且停泵关机12小时后，预处理室真空度优于10Pa

- 样品库：预处理室用于连接有机蒸镀室、无机和金属蒸镀室和手套箱，其上装有两工位样品库。

- 射频等离子清洗设备一套，功率为0－300W。

- 系统配有2路进气口和质量流量计。

交货期限：

自合同签订之日起6个月安装完毕。

售后服务

1、免费培训购买方对该设备的使用维护人员。

2、从设备在购买方验收之日起，二年内免费维修正常使用条件下出现的故障。终身维修，只核收工本费。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开 标 一 览 表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日