北京大学分子医学研究所

彩色多普勒超声波诊断仪招标采购项目

招 标 文 件

编号：2006[13]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇六年七月十三日

第一部分  投 标 邀 请 函

北京大学分子医学研究所拟招标采购一台彩色多普勒超声波诊断仪设备，现向贵单位发出投标邀请，若同意有关要求，请参加投标。有关问题说明如下：

1、招标人：北京大学

2、招标地点：北京大学实验室与设备管理部

3、招标货物名称、数量、交货期及地点：

（1）招标货物名称：彩色多普勒超声波诊断仪，技术规格要求：见第三部分；

（2）交货期：合同签订后20个工作日内；

（3）交货地点：北京大学分子医学研究所灵长类研究中心

4、招标文件的获取：2006年7月14、17日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。请到北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

5、投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

6、投标截止时间：2006年7月27日上午9时前（北京时间），逾期恕不接受。

7、开标时间：2006年7月27日上午9时整。

8、开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室。

9、中标服务费

中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

30－100万元人民币部分按1％收取；

100－500万元人民币部分按0.8％收取；

500万元以上人民币部分按0.6％收取

10、联系方法：

联系人：北京大学实验室与设备管理部   张宇波  张玉祥  周勇义

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  投 标 须 知

一、说明

1. 适用范围

（1）本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

2．定义

（1）“招标人”系指北京大学。

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

（3）“中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

（4）“用户”系指北京大学分子医学研究所。

（5）“货物”系指投标人按招标文件规定，向用户提供所需的设备。

（6）“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

3．投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、中标服务费的收取

中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

30－100万元人民币部分按1％收取；

100－500万元人民币部分按0.8％收取；

500万元以上人民币部分按0.6％收取

二、投标方条件

- 投标人必须具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。投标人须具有独立法人资格和相应资质，且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有彩色多普勒超声波诊断仪设备生产安装经验以及成功案例。

三、投标文件的编写要求

1．投标文件的语言与计量单位

（1）投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

（2）除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

（3）投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

2．投标文件的组成

（1）投标书

①彩色多普勒超声波诊断仪设备投标报价表；

②投标货物名称、规格型号、配置及主要技术数据和性能的描述；

③制造、安装、验收标准；

④投标人情况一览表；

⑤售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

⑥开标一览表

⑦投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

（2）资格证明文件：

①营业执照（复印件）；

②法人资格证明或法人代表授权书

③税务登记证明（复印件）；

④注册资本证明（复印件）；

⑤法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

⑥投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

⑦投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

⑧投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

⑨有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

⑩投标货物原厂授予投标人针对本项目的授权书

（3）投标书附件：

①详细的交货清单；

②备件清单；

③专用工具清单；

④交货时间；

⑤投标货物近三年在中国境内外主要销售业绩；

⑥投标人认为需要陈述的其他内容。

3．投标报价

（1）所有投标均以人民币报价。

（2）投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

（3）投标报价应提供单价及本次投标总价。

（4）投标人应详实提供设备投标报价表。

（5）招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

（6）未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

（7）投标报价为一次性报价。

（8）招标人不保证最低报价中标。

4．有关投标的其他规定

（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式5份（正本1份，副本4份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

（3）投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

（4）全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

四、开标和评标

1．开标

（1）开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

（2）开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2．评标

（1）评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表、招标人组成。

（2）评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

（3）评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。

3．中标条件

（1）能最大限度满足招标文件要求；

（2）投标报价合理；

（3）具有综合竞争优势。

五、授予合同

1．招标人在授标时的权利

（1）在授予合同时，在不违反相关法律、法规的前提下，招标人有权变更货物数量和服务内容。

（2）若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

2．中标通知

（1）评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

（2）对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

3．签订合同

（1）中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

（2）投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

六、验收

- 设备验收：安装完毕后，无故障运行两个星期后才能组织验收。

- 投标人应提供安装及验收标准，货物清单。货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第三部分 技术要求

- 设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

- 数    量：1台

- 设备用途：

科研专用，用于大动物及小动物实验。用于心脏、血管、腹部、泌尿、浅表小器官、经颅及其他介入检查和治疗。

- 特殊说明：

1、本台设备专用于动物实验，能够完成以下动物的心血管功能测量：包括猴、狗、兔、大白鼠、小白鼠等动物。

2、提供有原始数据输出端口，数据用于本实验室图像软件的自主开发。厂商的研发部门提供一些解决方案，提供必要的后期软件开发（或以合作方式）服务支持。

3、提供动物软件支持。

4、同步监测超声、压力、心电图信号（包括胸前导联）。

5、提供将来能否升级为遥控监测的信息。

以上第1-2条必须满足我们的需求，3-5条满足需求者优先考虑。

- 主要规格及系统要求：

1、 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

17”纯平高分辨率彩色逐行显视器，可倾斜和旋转，亮度对比度可调

全数字化彩色超声诊断系统主机

实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。

二维灰阶血流显像：实时观察血流动力学情况。

血流动力学成像：在二维灰阶血流成像的基础上增加血流的方向性，反映血流动力学情况。

原始数据处理功能：存储的图像可进行优化、分析和测量。二维图像可转为传统直线M型及解剖M型扫描模式。

动物实验应用软件。

组织多普勒速度成像

组织多普勒灰阶显示模式，灰阶图像可转换成组织多普勒数据图像

心肌位移彩色多普勒编码实时显示

动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEQvue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件

USB接口支持快速闪存卡

主机一体化DVD驱动器

所配软件为该机型的最新版本

2、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

一般测量、心脏测量、计算、多普勒血流测量与分析、外周血管测量与分析、自动多普勒血流测量与分析

3、一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

3.1 超声图像静态、动态存储原始数据回放重现。

3.2病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

3.4 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

3.5 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图图像

4、参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发，最好能输入压力信号

5、输入/输出信号：

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频。

输出：复合视频、RGB彩色视频、S-视频，原始数据输出。

6、图像管理与记录装置：

6.1   内置图像管理系统

6.2  硬盘存储大于等于80GB

7、可选购网络接口

- 参考技术参数：

1、系统通用功能：

1.1扫描方式：逐行扫描，无闪烁，高分辨率。

1.2操作平台可在上下/左右范围内灵活调节

2探头规格

2.1频率：超宽频带或变频探头，中心频率可选择≥3种，多普勒频率可选择≥4种

2.2类型：可支持相控阵、凸阵、线阵及食道探头

3二维灰阶显像主要参数：

3.1扫描：超声频率达到小动物心功能检测的需要。

3.2扫描速率：常规扇扫探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥80帧/秒

3.3扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

3.4 发射声束聚焦：发射≥8段

3.5接收方式：发射通道≥1024，多倍信号并行处理

接收超声信号动态范围≥170dB

3.6数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 BIT

3.7回放重现：灰阶图像回放≥5000幅

多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.9 二次谐波：所配腹部探头、高频探头均支持二次谐波

4、频谱多普勒：

4.1多普勒发射频率

扇    扫：≥六段

线    阵：≥三段

凸    阵：≥三段

4.2电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

4.3零位移动：≥6级

4.4取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级

4.5滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

4.6实时频谱自动包络、计算：可自编、自选、自命名，并能调节包络线和计算点位置。

5、彩色多普勒

5.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

5.2 扇形扫描角度：10°-90°选择；

5.3 彩色显示帧频：

扇扫探头、85°角，18cm深时，彩色显示帧频≥20帧/ s

扇扫探头、85°角，18cm深时，彩色组织多普勒帧频≥80帧/ s

5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图

5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.8实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像、M型、及频谱分析。

6、超声功率输出调节：输出功率可调

七 试用机要求

在正式签订购买合同后，需提供试用机，直到购买的机器到货安装调试能够正常使用。

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

3、电子版请于http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp下载

投标商签章：

年      月      日