北京大学生命科学学院

“双转盘高速激光共聚焦实时成像仪”、“激光共聚焦实时成像仪”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[80]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年十二月十二日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	21

第五部分  技术规格偏离表	22

第六部分  原厂授权书	23

开  标  一  览  表	24

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2011年12月12日

项目名称：北京大学生命科学学院“双转盘高速激光共聚焦实时成像仪”、“激光共聚焦实时成像仪”招标采购项目

招标编号: 2011[80]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“双转盘高速激光共聚焦实时成像仪”、“激光共聚焦实时成像仪”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：“双转盘高速激光共聚焦实时成像仪”、“激光共聚焦实时成像仪”

1.2数量及技术规格要求：2套，技术规格详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2011年12月16日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2011年12月23日13:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2011年12月23日13:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学学院

6.1.2设备名称：“双转盘高速激光共聚焦实时成像仪”、“激光共聚焦实时成像仪”

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的六个月内

6.2 付款条件：详见标书第三部分--技术要求内容。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“双转盘高速激光共聚焦实时成像仪”、“激光共聚焦实时成像仪”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2011[80])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2011年12月23日13:30时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称: 双转盘高速激光共聚焦实时成像仪

- 数量：1套

- 设备用途说明：

本设备主要用于长时间观察并记录荧光标记的活细胞和固定细胞/组织的共聚焦图像，进而分析活细胞内或细胞间发生的蛋白表达、囊泡运输、信号转导、细胞动力学等生理变化过程。设备由图像采集平台和图像分析平台两部分组成，两个平台无缝联接，可一站式完成图像数据的多维采集、自动化分析等各项功能。具体应用要求如下：

  - 图像采集平台

    - 可实现多种荧光染料标记的活细胞和固定细胞/组织的共聚焦成像；

    - 能够对活细胞或活体组织实施低光漂白、低光毒性的连续扫描，适于观察细胞周期、细胞骨架动态等长时间或极度光敏感过程；

    - 可进行超高速、高分辨率的图像采集，适于囊泡运输、离子信号传导等快速生物学变化过程；

    - 能够完成三维、多荧光通道、多位点、长时程平行检测，适于复杂实验的多维图像采集【空间三维（xyz）、时间（t）、波长（w）、位置（p）】；

    - 具备激光漂白/诱导功能，适于FRAP、FLIP、荧光转换蛋白等实验研究；

    - 具备TIRF成像光路；

  - 图像分析平台

    - 与图像采集平台完美整合，可实时监控图像采集进度，快速浏览并即时分析图像采集结果；

    - 提供多种专业渲染、演示工具，实现多维图像的交互式、三维立体观测和发布；

    - 提供自动化定量分析工具，实现指定目标的自动识别、测量和示踪；

    - 提供3D共定位（Colocalization）分析、比例浓度定量（Ratio）、荧光共振能量转移（FRET）分析、荧光漂白后恢复（FRAP）分析等专业化分析工具；

    - 可利用量化参数创建2D图表或3D互动式图表，即时解析定量分析结果；

    - 兼容主流显微成像设备元数据（Metadata），实现设备间图像分析模式的统一和功能共享。

- 工作条件：

  - 电力供应：220V（10%），50Hz

  - 工作温度：18C-26C

  - 工作湿度：< 70% (20C)

  - 仪器运行的持久性：仪器可连续使用

  - 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座

  - 如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

- 规格、技术要求及参数（*为必须满足内容）

5.1 图像采集平台：

由高速双转盘共聚焦扫描头、高灵敏度EMCCD探测器、激光耦合器、同步控制器、激光动力学模块（FRAP）、研究级倒置荧光电动显微镜、高精度电动XY平台及高速压电陶瓷Z轴、活细胞培养装置、图像工作站及采集控制软件组成。

    - 高速激光共聚焦扫描头

      - 微透镜增强型Nipkow双转盘扫描，配有精准对齐的微透镜和针孔，针孔形状为圆形，直径50 μm；

      - 转盘转速维持5000rpm稳定运行，扫描速度1000 fps，并与EMCCD 成像协调同步

      - 软件控制3组内置二色分光镜（与激光器适配）；

      - 软件控制10位发射光滤光片转轮（预装6组荧光发射滤色片与激光器适配、1个DIC检偏镜、1个明场空位和2个升级空位）；

    - 高灵敏度EMCCD探测器

      - 探测头类型：真空封装气/水冷式探测头；

      - 成像装置：背照式帧转移CCD；

      - 有效像素数量：512×512；

      - 单位像素面积：16 µm×16 µm；

      - 有效成像面积：8.2 mm×8.2 mm；

      - 最大读出速率：30 fps@512×512；

      - *最大电子倍增增益：1200倍；

      - *模/数转换器：16 bit（全频率）；

      - 冷却温度：-75 ºC（20 ºC气冷）；- 90ºC（10 ºC水冷）；

（标注“*”项目需提供CCD厂家的原始技术文档证明。）

    - 激光耦合器

      - 固态激光器，波长：405nm，光束出口功率≧50mW

      - 固态激光器，波长：440nm，光束出口功率≧40mW

      - 固态激光器，波长：488nm，光束出口功率≧50mW

      - 固态激光器，波长：515nm，光束出口功率≧25mW

      - 固态激光器，波长：561nm，光束出口功率≧50mW

      - 固态激光器，波长：640nm，光束出口功率≧50mW

      - *激光控制：每个激光器均由独立的驱动电路或声光控制器（AOTF）单独控制，确保光路输出的灵活性和准确性，输出功率0~100%连续可调；

      - *提供三路激光输出端口，分别导向至共聚焦扫描单元、FRAP模块和TIRF模块；激光输出在端口间的切换为软件控制；

（标注“*”项目需提供厂家原始技术文档证明。）

    - 同步控制器

      - 主要同步部件：共聚焦扫描单元，CCD，明场光闸，激光切换，压电陶瓷Z轴，电动X-Y载物台和激光诱导动力学模块；

      - *同步方式：以智能光闸方式实现EMCCD曝光与转盘转速的自动同步化，转盘转速维持5000rpm最高速运转；

      - *光闸模式优化：软件提供最大速度、最大样品保护和两相平衡三种光闸管理模式；

    - 激光动力学模块（FRAP）

      - 可实现光漂白后荧光恢复（FRAP）、荧光漂白消失（FLIP）、光诱导激活（Photo-activation）等功能；

      - 可由软件编辑全自动FRAP漂白-采集程序，也可在任意时间点手动启动光漂白功能；

      - *可任意选择系统提供的单一或多条激光组合作为诱导激光，功率可调节；

      - *可任意设定漂白目标区域（ROI）的形状和大小，ROI数量不受限制；

      - *具有“点”漂白功能，光斑的直径三级可调，以便根据目标大小选择不同的漂白精度；

      - 配备FRAP数据分析模块，提供多种FRAP拟合曲线算法；

      - FRAP实验可以任意采用以2D或3D方式进行图像捕获和分析，以获得最真实的FRAP实验数据；

    - 研究级倒置荧光电动显微镜

      - 具有DIC、荧光、相差功能

      - 电动滤色块、电动聚光镜、电动物镜转轮

      - 100%目镜/左侧/右侧光路分光

      - 显微镜透射光源：12V 100W卤素灯

      - 荧光： 长寿命荧光光源系统及液态光纤（2个）

      - 荧光滤块

      - 蓝紫：适用于DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor 350

      - 蓝绿：适用于CFP (cyan GFP), AmCyan, SYTOX Blue

      - 绿色：适用于FITC, GFP, Alexa Fluor 488

      - 黄色：适用于YFP (yellow GFP), Calcium Green-1, Fluo-3

      - 橙色：适用于RFP, TRITC, Cy3, Alexa Fluor 568

      - 目镜：10倍 / 22mm

      - 物镜：

    - 10，0.40 Plan Apo DIC

    - 20，0.85 Plan Apo DIC

    - 40，0.95 Plan Apo DIC

    - 40，长工作距离,0.6 Plan Apo DIC

    - 60，1.20 硅油 Apo DIC

    - 100，1.40 oil Apo DIC

      - *硬件防漂移系统，和共聚焦系统配合使用以有效解决系统长时间工作时载物台的漂移问题

      - *配备全内反射TIRF光路

    - 高精度电动XY平台及高速压电陶瓷Z轴

      - 闭环线性反馈X-Y电动伺服载物台，可设置无限多个X-Y位置点、设立和储存X-Y移动实验方案，配备实时预览窗口；

      - XY载物台行程：114 mm x 75mm，速度≧60mm/s；

      - *XY载物台步进精度：≦ 0.02 μm；重复精度：≦ 0.1 μm；

      - 载物台型高速/高精度压电陶瓷Piezo Z-stage；

      - Piezo Z行程≧250 μm；往复精度：2.5nm，负载：≥500g；

（标注“*”项目需提供原厂技术文档证明。）

    - 载物台式活细胞培养装置

      - 恒温培养室：系统工作时提供事宜的细胞培养环境，与NanoZ匹配；

      - 恒温培养箱的温度控制单元：精准控制培养箱温度（室温～50℃）；

      - 恒温方式：底部、上盖和物镜分别加热，可独立控制温度；

      - CO2 控制单元：5% CO2预混合气，精确控制CO2流速；

      - 具有湿度调节功能；

      - 具备添加培养液的功能。

    - 图像工作站

      - 双CPU：Intel Xeon X5550 – 2.66GHz x 8，满足图形处理的要求；

      - 显卡：GeForce GTX285 Graphics Card；

      - 硬盘：支持双硬盘同时高速读写

- 500GB (7,200 rpm) SATA II hard drive

- Additional 500GB SATA II hard drive

- SATA RAID 0 (2 hard drives)

      - 内存：16 GB

      - 光驱：16x DVD+/-RW drive；

      - 显示器：30′′wide-screen, flat-panel LCD monitor，Resolution 2560 x1600；

    - 采集控制软件

      - 全面兼容CCD探测器、电动显微镜、电动XYZ等硬件系统，可自由组合通道、位点、Z轴层切和长时程等参数，实现多维采集（XYZ\T\λ\P）；

      - 支持TIRF图像采集控制；

      - 具备3D Stitch拼图功能，可采集长时程多视野3D拼接图像；

      - 具备高级Rules逻辑程序编辑功能，软件可响应时间、设备参数或键盘快捷键变化等触发条件，自动调整采集方案或执行暂停、恢复及终止采集程序命令；

      - *提供“样品保护”模式和“采集速率”模式，提高采集方案可控性；

      - 具备参考通道（Reference Channel）功能，可对荧光通道进行3D层切的同时，仅采集单层明场通道图像；

      - 支持64位Windows XP/Windows 7操作系统

（标注“*”项目需提供软件功能截图证明。）

    - 主动避震式防震台及UPS不间断电源

      - 防震台尺寸：1500mm X 900 mm；

      - UPS 功率：6KVA，断电后至少保证30分钟机器运行；

5.2 图像分析平台

    - 三维立体观测软件

      - *与图像采集平台完美整合，在时间分辨实验中，可在采集到第一组图像数据后，立即进行图像的预览与分析，实时监控实验进度；

      - 提供3D Opacity（透明度）、Ray Tracer（射线追踪）、3D Slice（切面）、XYZ平面、Extended Focus（切面叠加）、Z Plan（切面平排）等三维观测模式；

      - 可任意剪切时间序列图像，可顺次拼接或并排演示两组/多组时间序列图像；

      - 能够在旋转、缩放等三维立体展示的同时显示时间序列变化（XYZT 4D演示）；

      - 多种三维立体的展示工具，如透视效果，聚光灯照射，实时状态下的旋转、缩放，图像飞行动态放映，以及采用模拟游戏进行图像的自由飞行观察等；

      - 可任意获取屏幕截图和制作AVI或QuickTime®格式的视频动画电影，用于结果的展示及论文发表；

      - 支持64位Windows XP/Windows 7操作系统；

（标注“*”项目需提供软件功能截图证明。）

    - 三维定量分析软件

      - *与采集平台、展示平台完美整合，避免数据在不同软件间的频繁转换；

      - 提供一系列2D、3D和4D图像目标区域（ROI）的选取、快速测量和分析工具；

      - 在原始图像上突出显示目标区域，更好的展示和解析图像分析的结果；

      - 内置3D共定位（Colocalization）分析功能，可对三维图像提供散点图（scatter plot）、共定位系数（Colocalization Coefficient）、共定位通道（PDM Channel）等专业统计数据；

      - *内置比例浓度定量（Ratio）、荧光共振能量转移（FRET）、荧光漂白后恢复（FRAP）分析模块；

      - 可实现2D和3D时间分辨图像中多达上千个目标物的自动识别、测量和示踪，以及运动趋势/模式作图；同时具备手动追踪功能；

      - 可利用量化参数创建2D图表或3D互动式图表，并保持图表数据与原始图像数据间的互动关联；

      - *支持64位Windows XP/Windows 7操作系统；

（标注“*”项目需提供软件功能截图证明。）

5.2.3  * 软件服务器授权模块Imaging License Server

5.2.3.1 以服务器软件授权方式为多台计算机提供共享软件许可证；

5.2.3.2 可根据要求增加软件许可证数目；

5.2.3.4 软件许可证以同时使用的用户数量为准（而非计算机数量）；

5.2.3.5 以用户或用户组的方式报告使用情况；

5.2.3.6 可为单个用户或用户组划分使用权限

- 技术服务条款

6.1 设备安装、调试及验收

6.1.1 仪器原厂制造商在国内应设有中国分公司（提供公司营业执照，组织机构代码证），且有固定的维修服务中心，有符合资质的应用技术人员和仪器硬件维护工程师；

6.1.2 卖方应在合同生效后的2个月内到用户实验室现场测试震动及水电情况，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

6.1.3 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在30个工作日内完成。

6.2 技术培训：在用户所在地对用户进行至少2至3人、为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。仪器正常运行后，需对用户进行二次应用培训。

6.3 保修期：卖方提供1年的免费保修。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由卖方承担（若人为操作不当造成的损坏，不在此例）。

6.4 在保修期后的五年内，如机器发生故障，卖方承诺向买方提供优质快速有保障的维修服务，免收维修费，只收取零配件费用。保修期后卖方提供仪器的终身维护。

6.5 维修响应时间：卖方应在4小时内电话响应，在24小时内对用户的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员将在48小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期：合同生效后6个月内

- 交货地点：北京首都机场

- 付款方式：2011年20%， 两年内付清余款

注：1. 加“*”指标为关键指标，不满足可能导致废标；

2. 制造商提供的仪器为用户定购型号的原装机，不得提供样机、组装机等。

1. 设备名称二: 激光共聚焦实时成像仪

2. 数量：1套

3. 设备用途说明：

本设备主要用于活细胞观察，能够提供维持活细胞正常生理代谢所需的培养环境（CO2和湿度），可实现明场、荧光多通道图像采集，可扫描、构建样品的三维图像，并具有相应的三维数据分析功能。

4. 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）：

  - 4.1电力供应：220V（10%），50Hz

  - 4.2工作温度：18C-26C

  - 4.3工作湿度：< 70% (20C)

  - 4.4仪器运行的持久性：仪器可连续使用

4.5 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

4.6 如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

5. 规格、技术要求及参数（*为必须满足内容）

5.1 激光共聚焦扫描头

5.1.1 微透镜增强型Nipkow双转盘扫描，配有精准对齐的微透镜和针孔，针孔形状为圆形，直径50 μm；

5.1.2 转盘转速维持5000rpm稳定运行，扫描速度1000 fps，并与EMCCD 成像协调同步；

5.1.3 软件控制3组内置二色分光镜（与激光器适配）；

5.1.4 软件控制10位发射光滤光片转轮（预装6组荧光发射滤色片与激光器适配、1个DIC检偏镜、1个明场空位和2个升级空位）；

  - 高分辨率EMCCD探测器

    - 探测头类型：真空封装气冷式探测头；

    - 成像装置：帧转移EM CCD；

    - 有效像素数量：1000×1000；

    - 单位像素面积：8 µm×8 µm；

    - 有效成像面积：8.0 mm×8.0 mm；

    - 最大读出速率：28 fps@1000×1000；

    - *最大电子倍增增益：1200倍；

    - 模/数转换器：14 bit（全频率）；

    - 冷却温度：- 50ºC（0ºC~40ºC室温气冷）

（标注“*”项目需提供CCD厂家的原始技术文档证明。）

  - 激光耦合器

    - 固态激光器，波长：488nm，光束出口功率≧50mW

    - 固态激光器，波长：561nm，光束出口功率≧50mW

    - *激光控制：每个激光器均由独立的驱动电路或声光控制器（AOTF）单独控制，确保光路输出的灵活性和准确性，输出功率0~100%连续可调；

    - *提供三路激光输出端口，分别导向至共聚焦扫描单元、FRAP模块和TIRF模块；激光输出在端口间的切换为软件控制；

（标注“*”项目需提供厂家原始技术文档证明。）

  - 同步控制器

    - 主要同步部件：共聚焦扫描单元，CCD，明场光闸，激光切换，压电陶瓷Z轴，电动X-Y载物台；

    - *同步方式：以智能光闸方式实现EMCCD曝光与转盘转速的自动同步化，转盘转速维持5000rpm最高速运转；

    - *光闸模式优化：软件提供最大速度、最大样品保护和两相平衡三种光闸管理模式；

5.5 研究级倒置荧光电动显微镜

5.5.1 具有DIC、荧光、相差功能

5.5.2 电动滤色块、电动聚光镜、电动物镜转轮

5.5.3 100%目镜/左侧/右侧光路分光

5.5.4 显微镜透射光源：12V 100W卤素灯

5.5.5 荧光：长寿命荧光光源系统及液态光纤（2个）

5.5.6 荧光滤块

      - 蓝紫：适用于DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor 350

      - 蓝绿：适用于CFP (cyan GFP), AmCyan, SYTOX Blue

      - 绿色：适用于FITC, GFP, Alexa Fluor 488

      - 黄色：适用于YFP (yellow GFP), Calcium Green-1, Fluo-3

      - 橙色：适用于RFP, TRITC, Cy3, Alexa Fluor 568

5.5.7 目镜：10倍 / 22mm

5.5.8 物镜：

    - 10，0.40 Plan Apo DIC

    - 20，0.85 Plan Apo DIC

    - 40，0.95 Plan Apo DIC

    - 60，1.40 硅油 Apo DIC

    - 100，1.40 oil Apo DIC

5.5.9 *硬件防漂移系统，和共聚焦系统配合使用以有效解决系统长时间工作时载物台的漂移问题

5.5.10 10）配备全内反射TIRF光路

  - 高精度电动XY平台及高速压电陶瓷Z轴

    - 闭环线性反馈X-Y电动伺服载物台，可设置无限多个X-Y位置点、设立和储存X-Y移动实验方案，配备实时预览窗口；

    - XY载物台行程：114 mm x 75mm，速度≧60mm/s；

    - *XY载物台步进精度：≦ 0.02 μm；重复精度：≦ 0.1 μm；

    - 载物台型高速/高精度压电陶瓷Piezo Z-stage；

    - Piezo Z行程≧500 μm；往复精度：2.5nm，负载：≥500g；

（标注“*”项目需提供原厂技术文档证明。）

  - 载物台式活细胞培养装置

    - 恒温培养室：系统工作时提供事宜的细胞培养环境，与NanoZ匹配；

    - 恒温培养箱的温度控制单元：精准控制培养箱温度（室温～50℃）；

    - 恒温方式：底部、上盖和物镜分别加热，可独立控制温度；

    - CO2 控制单元：5% CO2预混合气，精确控制CO2流速；

    - 具有湿度调节功能；

    - 具备添加培养液功能。

  - 图像工作站

    - 双CPU：Intel Xeon X5550 – 2.66GHz x 8，满足图形处理的要求；

    - 显卡：GeForce GTX285 Graphics Card；

    - 硬盘：支持双硬盘同时高速读写

    - 500GB (7,200 rpm) SATA II hard drive

    - Additional 500GB SATA II hard drive

    - SATA RAID 0 (2 hard drives)

    - 内存：16 GB

    - 光驱：16x DVD+/-RW drive；

    - 显示器：30′′wide-screen, flat-panel LCD monitor，Resolution 2560 x1600；

  - 采集控制软件

    - 全面兼容CCD探测器、电动显微镜、电动XYZ等硬件系统，可自由组合通道、位点、Z轴层切和长时程等参数，实现多维采集（XYZ\T\λ\P）；

    - 支持TIRF图像采集控制；

    - 具备3D Stitch拼图功能，可采集长时程多视野3D拼接图像；

    - *具备高级Rules逻辑程序编辑功能，软件可响应时间、设备参数或键盘快捷键变化等触发条件，自动调整采集方案或执行暂停、恢复及终止采集程序命令；

    - *提供“样品保护”模式和“采集速率”模式，提高采集方案可控性；

    - *具备参考通道（Reference Channel）功能，可对荧光通道进行3D层切的同时，仅采集单层明场通道图像；

    - 支持64位Windows XP/Windows 7操作系统

（标注“*”项目需提供软件功能截图证明。）

  - 三维图像渲染软件

    - *与图像采集平台完美整合，在时间分辨实验中，可在采集到第一组图像数据后，立即进行图像的预览与分析，实时监控实验进度；

    - *提供3D Opacity（透明度）、Ray Tracer（射线追踪）、3D Slice（切面）、XYZ平面、Extended Focus（切面叠加）、Z Plan（切面平排）等三维观测模式；

    - 可任意剪切时间序列图像，可顺次拼接或并排演示两组/多组时间序列图像；

    - 能够在旋转、缩放等三维立体展示的同时显示时间序列变化（XYZT 4D演示）；

    - 多种三维立体的展示工具，如透视效果，聚光灯照射，实时状态下的旋转、缩放，图像飞行动态放映，以及采用模拟游戏进行图像的自由飞行观察等；

    - 可任意获取屏幕截图和制作AVI或QuickTime®格式的视频动画电影，用于结果的展示及论文发表；

    - 支持64位Windows XP/Windows 7操作系统；

（标注“*”项目需提供软件功能截图证明。）

  - 三维定量分析软件

    - *与采集平台、展示平台完美整合，避免数据在不同软件间的频繁转换；

    - 提供一系列2D、3D和4D图像目标区域（ROI）的选取、快速测量和分析工具；

    - 在原始图像上突出显示目标区域，更好的展示和解析图像分析的结果；

    - *内置3D共定位（Colocalization）分析功能，可对三维图像提供散点图（scatter plot）、共定位系数（Colocalization Coefficient）、共定位通道（PDM Channel）等专业统计数据；

    - *内置比例浓度定量（Ratio）、荧光共振能量转移（FRET）、荧光漂白后恢复（FRAP）分析模块；

    - 可实现2D和3D时间分辨图像中多达上千个目标物的自动识别、测量和示踪，以及运动趋势/模式作图；同时具备手动追踪功能；

    - 可利用量化参数创建2D图表或3D互动式图表，并保持图表数据与原始图像数据间的互动关联；

    - 支持64位Windows XP/Windows 7操作系统；

（标注“*”项目需提供软件功能截图证明。）

5.12 主动避震式防震台及UPS不间断电源

    - 防震台尺寸：1500mm X 900 mm；

    - UPS 功率：6KVA，断电后至少保证30分钟机器运行；

6. 技术服务条款

6.1 设备安装、调试及验收

6.1.1 * 仪器原厂制造商在国内应设有中国分公司（提供公司营业执照，组织机构代码证），且有固定的维修服务中心，有符合资质的应用技术人员和仪器硬件维护工程师；

6.1.2 卖方应在合同生效后的2个月内到用户实验室现场测试震动及水电情况，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

6.1.3 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在30个工作日内完成。

6.2 技术培训：在用户所在地对用户进行至少2至3人、为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。仪器正常运行后，需对用户进行二次应用培训。

6.3 保修期：卖方提供1年的免费保修。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由卖方承担（若人为操作不当造成的损坏，不在此例）。

6.4 在保修期后的五年内，如机器发生故障，卖方承诺向买方提供优质快速有保障的维修服务，免收维修费，只收取零配件费用。保修期后卖方提供仪器的终身维护。

6.5 维修响应时间：卖方应在4小时内电话响应，在24小时内对用户的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员将在48小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7. 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

8. 交货期：合同生效后6个月内

9. 交货地点：北京首都机场

10. 付款方式：2011年50%，  两年内付清余款

注：1. 加“*”指标为关键指标，不满足可能导致废标；

2. 制造商提供的仪器为用户定购型号的原装机，不得提供样机、组装机等。

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2011[80]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2011[80]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2011[80]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2011______________ .Accepted on _________2011__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2011[80]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：