北京大学生命科学学院

“三重四极杆气质联用仪”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[62]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年十一月十四日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	11

第五部分  技术规格偏离表	12

第六部分  原厂授权书	13

开  标  一  览  表	14

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年11月14日

项目名称：北京大学生命科学学院“三重四极杆气质联用仪”招标采购项目

招标编号: 2012[62]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“三重四极杆气质联用仪”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：三重四极杆气质联用仪

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年11月14日-12月3日9:30至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2012年12月4日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2012年12月4日9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学学院

6.1.2设备名称：三重四极杆气质联用仪

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的3-4个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“三重四极杆气质联用仪”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[62])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2012年12月4日9:00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能、可升级部件的性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称

三重四极杆气质联用仪

- 数量

一套

- 设备用途说明

仪器类型为三重四极杆气质联用仪，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。适用于藻类和植物等生命科学的前沿探索性研究。其中，大多数研究课题涉及到进行醇类，脂类，萜类等代谢物等挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量及化学结构分析

- 工作条件

电源电压：单相220V ±10%

环境温度：20±5℃

相对湿度：40-80%

- 规格、技术要求及参数

气相色谱质谱主机一台,含自动进样器一套，且质谱，气相色谱，自动进样器均为同一品牌，可由同一套软件控制，保证联机稳定性。

5.1   气相色谱部分

5.1.1 柱温箱

5.1.1.1柱箱温度：室温上10℃～450℃，多级程序升温

5.1.1.2降温能力：从450℃降到50℃时间小于4.5分钟

5.1.1.3 最大升温速度：125℃/min，温度步长0.1℃

5.1.1.4柱温随室温变化精度：≤0.01℃/℃或更优

5.1.2 控制面板或者键盘

5.1.2.1完全控制所有温度区域和载气流量，所有检测功能和检测器气体

5.1.2.2实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

5.1.2.3柱评价：自动柱评价，锁定保留时间

5.1.2.4自动检漏：快速判断仪器是否漏气

5.1.3．电子压力控制：最多可装6个进样口、检测器接口，多达18路独立载气控制通道

5.1.3.1载气最大压力: ≥1000 kPa（145psi），全量程压力精度0.01kPa（0.001psi）

5.1.4分流/不分流进样口

5.1.4.1温度范围: 50ºC －400ºC或更宽，以1ºC步进调节

5.1.4.2 分流比：>7500：1

5.1.4.3 总流速：0-1250ml/min，步长1ml/min，

5.1.4.4具有隔垫吹扫功能，吹扫流速0-50ml/min，步长1ml/min

5.1.5 液体自动进样器 （带顶空进样功能）

5.1.5.1 液体进样，样品最大容量：1、2、2.5mL，>90个；

5.1.5.2 进样体积：0.01μ L到10μL，步长0.01μL

5.1.5.3 进样精度：RSD<0.3%

5.2质谱部分：

5.2.1 基本性能

5.2.1.1质量数范围: 1.2～1100

5.2.1.2灵敏度必须同时满足以下指标，以达到实验室使用要求 (均为不分流模式):

EI MRM: 100fg 八氟萘, S/N≥4000:1(检测MRM离子对 m/z271.99→ 240.99)

EI MS/MS: 100fg OFN > 5000:1

EI Full Scan: 1pg 八氟萘, S/N≥550:1（选择提取m/z271.99）

PCI正化学离子源 MRM：100fg BZP(BZP-D10), S/N≥200:1

NCI 负化学离子源Full Scan: 1pg OFN, S/N≥10000:1

NCI 负化学离子源SIM: 10fg OFN, S/N≥300:1

5.2.1.3 最低检出限：IDL≤ 8fg OFN (连续8次进样10fg-1ul进样量的OFN，峰面积精度在99%置信水平下，检出限小于8fg)

5.2.1.4 分辨率： 0.4-5amu 可调

5.2.1.5扫描速度：≥10000 Da/秒

5.2.1.6最小SRM扫描时间：1ms

5.2.1.7动态线性范围: >106

5.2.1.8 全部MRM通道：一针进样最多可≥10000个MRM扫描通道，

5.2.1.9 质量轴稳定性：+/- 0.1amu 48 hours.

5.2.2 离子源

5.2.2.1 EI，CI（含有PCI和NCI）

5.2.2.2离子源电子能量：0-140eV

5.2.2.3离子源温度：独立加热，最高350℃

5.2.2.4 接口传输线温度：可控温，最高达400℃

5.2.2.5无损双灯丝设计，且具有灯丝透镜，保护灯丝，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-350uA

5.2.2.6 带免放空真空锁定装置，更换及清洗整个离子源且无需停机卸真空

- 可同时配置两种不同化学源反应气，方法设定更加灵活

- 具有脉冲正负化学源切换扫描“PPINICI”功能，可以同时采集正负化学源信号。

5.2.3质量分析器

5.2.3.1圆形或曲面四极杆组件，材质可为金属钼或石英镀金，保证热稳定性和重现性

5.2.3.2 碰撞池部分没有记忆效应和交叉污染，且碰撞池依靠弯曲或则离轴离子通道保证离子源和检测器脱轴设计

5.2.3.3 碰撞能量：0-60eV

5.2.4扫描功能

5.2.4.1 全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、时间选择离子扫描模式（T-SIM）、选择反应扫描模式(SRM)、时间选择反应扫描模式（T-SRM）多反应扫描模式（MRM）等多种模式

5.2.5 检测系统

5.2.5.1离轴、带有可扩展动态范围的电子倍增器，和后加速转换打拿极，±10KV 电压快速切换

5.2.6 真空系统

5.2.6.1包括一个>300L/Min分子涡轮泵和一个机械泵

5.2.6.2三通道密闭耦合分子涡轮泵系统，空气冷却，源区和分析区形成差分抽气系统

5.2.6.3大抽速的抽溶剂前级机械泵组成的低真空系统

- 附件及零配件

6.1 最新版正版NIST谱库，原装进口工作站和色谱质谱控制软件

6.2满足仪器使用的所有附件：包括电脑、打印机等

工作站系统

6.2.1 Microsoft Windows和Office操作环境，仪器工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，符合GLP认证及21 CFR Part11、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

6.2.2软件自带全自动对未知化合物母子离子进行自动选择，碰撞能量自动优化功能。

6.2.3不低于以下配置：24寸液晶显示器、1T以上硬盘，双核处理器、8G以上内存、DVD刻录、品牌激光打印机

6.3常用消耗品配全，（包括色谱柱5套、载气过滤器、进样瓶、进样针、密封垫、衬管、顶空进样瓶、顶空瓶盖等）

6.4 6KVa UPS不间断电源，电源功率须满足仪器使用要求

- 技术服务条款

7.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

7.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训；

7.3仪器在调试通过后提供两年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。只支付配件费用，免工时费。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

7.4供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

7.5供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，8小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后3-4个月

- 交货地点

北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[62]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[62]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[62]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2012______________ .Accepted on _________2012__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[62]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 产品名称及型号 | Total CIP Beijing Price 北京机场到岸价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：