北京大学信息学院

“67GHz矢量网络分析仪”、“110GHz微波信号源”、

“110GHz信号分析仪”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2014[018]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一四年七月七日

目        录

第一部分投标邀请	2

第二部分招标说明	4

第三部分货物需求一览表及技术规格	8

第四部分设备明细表	9

第五部分技术规格偏离表	13

第六部分原厂授权书	14

开标一览表	15

第一部分投标邀请

公告日期：2014年7月7日

项目名称：北京大学信息学院“67GHz矢量网络分析仪”、“110GHz微波信号源”、“110GHz信号			分析仪”招标采购项目

招标编号: 2014[018]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼邮    编：100871

电    话：62758587；传 真：62751411

联 系 人：张宇波刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学信息学院“67GHz矢量网络分析仪”、“110GHz微波信号源”、“110GHz信号分析仪”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：“67GHz矢量网络分析仪”、“110GHz微波信号源”、“110GHz信号		分析仪”

1.2数量及技术规格要求：数量三套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2014年7月7日—2014年8月21日(工作日)9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2014年8月22日8:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2014年8月22日8:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学信息学院

6.1.2设备名称：“67GHz矢量网络分析仪”、“110GHz微波信号源”、“110GHz信号分析仪”

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元/欧元

6.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学信息学院“67GHz矢量网络分析仪”、“110GHz微波信号源”、“110GHz信号分析仪”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No.2014[018])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

- 投标文件有效期为自开标之日起的90天。投标货币为美元/欧元。接收投标文件截止时间为2014年8月22日8:30时整。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；电话：010-62758587；传真：010-62751411

联系人：张宇波、刘雪蕾

17.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

17.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

17.3技术资料包括样本原件

17.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

17.5资格证明文件

17.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

18.    本项目不收取投标保证金

二．评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

2.1投标价评分时需要进行：

- 纠错 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 技术修正及折扣 允许投标人在开标前提交对原投标的修正，并在对投标审核和评比时给予反应（包括投标金额的增加或折扣）。无条件折扣或加价，应当在适当的表格中反映；任何以百分比的方式表示的折扣，必须根据投标中指定的基数进行折算。

- 增加 对投标中的遗漏，应通过加上预计补救缺陷所需的费用来处理。其方式是某些遗漏的项目在其他的投标中有提供，则可使用各个报价的平均值与竞争者的投标进行比较；也可以选择外界来源，比如市场公开的报价、运价等。

- 比较 投标人的报价为目的地（口岸）价。在进行价格比较时，应计入国内运保费和已经计入及应该计入的各项合理费用。

- 评分因素所占权重：

3.1投标价格评分（30分）

投标价格分等于评标基准价除以投标报价比值乘以30分。投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.2技术性能分（50分）

考虑投标产品的配置、功能、性能、兼容性等。

3.3技术及售后服务分（10分）

包括运输、保险、集成、调试、培训、验收及售后服务等方案。

3.4综合商务（10分）

考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等。

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

6.1全部投标厂商均不具备投标资格；

6.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

6.3缺乏有效的竞争；

6.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

- 废标后如采取竞争性谈判采购方式的，按照《中华人民共和国政府采购法》的谈判程序执行，其中谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项仍依照本招标文件的条款。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

四、授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

五、验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第三部分货物需求一览表及技术规格

一、设备名称：67GHz矢量网络分析仪一台/套，具体技术参数要求如下：

1、技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

主要性能及技术指标：

- 频率范围：≤250KHz，最高≥67GHz；端口数：4个；接头类型：1.85mm

- S 参数测量（连续波和脉冲）；

- 内置高性能2射频源或4射频源；

- 支持差分激励测量；

- 支持时域功能；

- 支持频率偏置测试功能、变频信号测量，转换增益/损耗；

- 支持噪声系数测量功能、增益压缩、互调和谐波失真；

- 支持脉冲测量功能；

- 支持X参数等或等效其他非线性波形测量；

- 支持微波-光元件分析测量；

- 功率范围、功率扫描范围、动态范围和接收机压缩点

- 端口最大激励功率：>10dBm

- 端口动态范围为：>120dB

- 谐波、噪底

- 源的谐波指标典型值为：<-30dBc

- 测试端口本底噪声：<-100dBm

- 迹线噪声、稳定度：幅频噪声性能<0.01dB，相频噪声性能<0.02°

- 端口S参数测试稳定度：幅度稳定度0.01dB/°C,相位稳定度0.2 °/°C

2、配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 微波矢量网络分析仪主机设备 1套

- 校准、外接线缆等功能附件1套

- 提供或内置于主机的相应功能软件1套

- 覆盖低频≤100KHz、高频≥3GHz矢量网络分析仪1套

二、设备名称：110GHz微波信号源一台/套，具体技术参数要求如下：

1、技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 输出频率范围：最低≤250kHz，最高≥50GHz；支持通过外混频扩展频率到110GHz及更高；@110GHz支持1.0mm同轴输出。

- 时基指标：老化率   ≤±3 x 10–8/年

- 频率分辨率：0.001Hz(CW), 0.01Hz(所有扫描方式)；

- 输出功率（典型值）：>+6dBm(250K-50GHz)；>+5dBm(@50-110GHz)

- 步进衰减器：0 dB~70 dB，<10 dB步进。

- 电平精度：≤±1.8dB（全频段）；

- 寄生调频：全频段 ≤25Hz（rms，50Hz~15kHz带宽）；

- 最大反向功率：>1/2W；

- 单边带相位噪声（10kHz频偏）： 典型值@10GHz ≤-115dBc/Hz

- 谐波：≤-40dBc；杂散信号：≤-50dBc

- AM噪声：≤-130dBc offset>10MHz

- 步进扫描功能：频率、功率、列表扫描（每点单独设定频率及功率）

- 带调幅、调频、相位调制,可产生正弦、方波、斜波、噪声等波形。支持LF输出，支持多种触发模式。

- 调制功能：

- AM、FM、ØM、脉冲和扫描

- 两个内置函数发生器：正弦波、方波、三角波、斜波和噪声

- 扫描模式：

- 步进扫描、列表扫描和斜波扫描（频率和功率）

- 使用频谱分析仪控制信号源

2、配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 微波信号源主机设备 1套

- 外倍频扩展频率设备及波导同轴转换器等功能附件1套

- 提供或内置于主机的相应功能软件1套

三、设备名称：110GHz信号分析仪一台/套，具体技术参数要求如下：

1、技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

主要性能及技术指标要求：

- 测试频率范围：最低≤3Hz,最高≥50GHz。具有外扩频选件，可以结合混频器测量到110G及以上；@110GHz支持1.0mm同轴输出。

- 频率年老化率：1×10-7/年

- 总绝对幅度精度：≤± 1.5dB

- 最大平均总功率：+30dBm（<50GHz）；+10dBm（50-110GHz）

- TOI（典型值，全频段50GHz）：≥+12dBm

- 有效的 DANL（典型2 GHz时)：≤-160dBm。

- 相位噪声测量（1G中心频率，10K频偏）：≤-130dBc/Hz；

（100MHz中心频率，10KHz频偏）：≤-160dBc/Hz

- 具有实时频谱分析功能：标准配置支持≥10MHz，支持或可升级实时分析带宽≥160MHz；

- 频域测试功能：相位噪声测量、噪声系数测量、支持频谱、杂散、通道功率、占用带宽、临道功率、功率统计CCDF、谐波失真、猝发脉冲功率等。

- 测试参数：信号功率，信号带宽，信号功率统计分析，信号频率误差，信号相位误差，脉冲信号时间门处理，信号信噪比，数字调制信号矢量误差幅度等。

- 可对I/Q信号进行宽带调制信号分析、支持中频输出并支持记录回放分析。支持输出Excel表格，文本格式，Matlab，SDF格式等。

2、配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 微波信号/频谱分析设备 1套，微波信号源分析仪设备1套

- 外混频扩展频率设备及波导同轴转换器等功能附件1套

- 提供或内置于主机的各个功能相应的软件1套

四、时间要求

中标单位在收到中标通知后，于30天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜，合同签订后60天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

五、保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 免费保修期要求在三年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

第四部分设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No.2014[018]

| Item No. 序号 | Commodity 品名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder:___________________________

投标商签字：

第五部分技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2014[018]

| Item No. 序号 | Commodity 品名 | Specificationsrequired 标书要求技术规格 | Specificationsoffered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We________________(Name of Manufacturer),a manufacturer duly organized under the laws of _____________(Name of Country) and having its principal place of business at______________________________(Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint , a company duly organized under the laws of and having its principal place of business at ,to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P.R.China for the Buyer's Invitationfor

Bid No.2014[018] for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation,hereby ratifying and confirming all that  or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2014______________ .Accepted on _________2014__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                  representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开标一览表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2014[018]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Model &Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD(EUR) 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字